

**Automatic Upper Arm**

**Blood Pressure Monitor**

**Model BP2A**

**User Manual**

English|Deutsch|Italiano|Español|Français

Contents

User Manual English 1-24

Benutzerhandbuch Deutsch 25-52

Manuale d'uso Italiano 53-80

Manual de usuario Español 81-108

Manuel de l'utilisateur Français 109-137

User Manual

Contents

[1. The Basics 2](#_Toc13854)

[1.1 Safety 2](#_Toc30409)

[2. Introduction 5](#_Toc21736)

[2.1 Intended Use 5](#_Toc11735)

[2.2 Contraindications 5](#_Toc3604)

[2.3 About the Product 6](#_Toc7534)

[2.4 Unpacking 6](#_Toc19358)

[2.5 Symbols 7](#_Toc9985)

[3. Using the Monitor 9](#_Toc1300)

[3.1 Charging the Battery 9](#_Toc31819)

[3.2 Blood Pressure Measurement 9](#_Toc8030)

[3.3 Reviewing History Records 11](#_Toc26355)

[4. Troubleshooting 12](#_Toc23801)

[5. Maintenance 13](#_Toc14086)

[5.1 Maintenance 13](#_Toc19763)

[5.2 Cleaning 13](#_Toc21406)

[5.3 Storage 13](#_Toc3784)

[5.4 Disposal 14](#_Toc11051)

[6. Specifications 14](#_Toc11843)

[7. FCC Statement 16](#_Toc10598)

[8. IC Caution 17](#_Toc17194)

[9. Electromagnetic Compatibility 18](#_Toc19204)

# The Basics

This manual contains the instructions necessary to operate the product safely and in accordance with its function and intended use. Observing this manual is a prerequisite for proper product performance and correct operations, which ensures patient and operator safety.

## Safety

**Warnings and Tips**

* Before using the device, please ensure that you have read this manual thoroughly and fully understand the corresponding precautions and risks.
* This device has been designed for practical use but is not a substitute for visiting the doctor.
* The data and results displayed on the device are for reference only and cannot be directly used for diagnostic interpretation or treatment.
* We recommend not using this device if you have a pacemaker or other implanted devices. Follow your doctor’s advice, if applicable.
* Do not use this device with a defibrillator.
* Do not use this device during an MRI exam.
* Do not use the device in a combustible environment (i.e., oxygen-enriched environment).
* Never submerge the device in water or other liquids. Do not clean the device with acetone or other volatile solutions.
* Do not drop this device or subject it to strong impacts.
* Do not place this device in pressure vessels or gas sterilization devices.
* Do not dismantle the device because this could cause damage or malfunctions or impede device operations.
* This device is not intended for use by people (including children) with restricted physical, sensory, or mental acumen or a lack of experience and/or a lack of knowledge unless they are supervised by someone responsible for their safety, or they receive instructions from this person on how to use the device. Children should be supervised around the device to ensure they do not play with it.
* Do not use the device on anyone with sensitive skin or allergies.
* Do not store the device in the following locations: locations in which the device is exposed to direct sunlight, high temperatures or levels of moisture, or heavy contamination; locations near sources of water or fire; or locations that are subject to strong electromagnetic influences.
* Do not swing the device with the strap, which may result in injury.
* This device displays changes in heart beat, blood pressure, etc. which may have varying causes. These may be harmless, but may also be triggered by illnesses or diseases of differing degrees of severity. Please consult a medical specialist if you believe you may have an illness or disease.
* Vital sign measurements, such as those taken with this device, cannot identify all diseases. Regardless of the measurements taken using this device, you should consult your doctor immediately if you experience symptoms that could indicate a serious disease.
* Do not self-diagnose or self-medicate based on this device without consulting your doctor. In particular, do not start taking any new medication or change the type and/or dosage of any existing medication without prior approval.
* It is not possible to use this device to diagnose illnesses or diseases. This is exclusively the responsibility of your doctor.
* Clean the device and cuffs with a dry, soft cloth or a cloth moistened with water and a neutral detergent. Never use alcohol, benzene, thinners, or other harsh chemicals to clean the device or cuffs.
* Avoid tightly folding the cuffs or wrapping the hoses for long periods, to avoid shortening the component use period.
* The device and cuffs are not water-resistant. Keep rain, sweat and water from getting on the device and cuffs.
* Measurements may be distorted if the device is used close to televisions, microwave ovens, mobiles phones, X-rays, or other devices with strong electrical fields.
* Do not modify the device. It may cause damage to the device.
* To measure blood pressure, the arm must be squeezed by the cuff hard enough to temporarily stop blood flow through the artery. This may cause pain, numbness, or a temporary red mark on the arm. This condition will appear especially when measurements are repeatedly taken. Any pain, numbness, or red marks will disappear with time.
* Do not apply the cuff on an arm with another electronic medical device. The equipment may not function properly.
* People who have a severe circulatory deficiency in their arm must consult a doctor before using the device, to avoid medical problems.
* Do not self-diagnose the measurement results and start treatment on your own. Always consult your doctor to evaluate the results and subsequent treatment.
* Do not apply the cuff on an arm with an unhealed wound.
* Do not apply the cuff on an arm receiving an intravenous drip or blood transfusion. It may cause injury or accidents.
* Do not use the device where flammable gases, such as anesthetic gases are present. It may cause an explosion.
* Do not use the device in highly concentrated oxygen environments, such as a high-pressure oxygen chamber or an oxygen tent. It may cause a fire or explosion.

# Introduction

## Intended Use


The product is intended to be used for measuring, displaying, reviewing, and storing blood pressure variations in the home or healthcare facilities.

The data and results provided by this device are for precheck screening purposes only and cannot be directly used for diagnosis or treatments.

## Contraindications

* This device is contraindicated for use in ambulatory environments.
* This device is contraindicated for use on aircraft.

## About the Product



1.Start/Stop button

* Power On/Off
* Press to Start/Stop measuring blood pressure.

2.Function button

Press to review historical data.

3.Display screen

4.Cable connector

Connect with the charging cable.

5.Arm Cuff

6.LED indicator

* Blue light is on: the battery is charging.
* Blue light is off: the battery is fully charged.

## Unpacking

Main Unit; Charging Cable; User Manual; Quick Guide

## Symbols

|  |  |
| --- | --- |
| **Symbol** | **Description** |
| 制造商 | Manufacturer |
| **制造日期** | Date of manufacture |
| **SN** | Serial number |
| 垃圾桶 | Indicates a medical device that is not to be disposed of as unsorted municipal waste. |
| 查阅说明书 | Follow Instructions for Use. |
| BF型 | Type BF Applied Part |
| MR unsafe | MRI unsafe. Presents hazards in all MR environments as device contains strongly ferromagnetic materials. |
| **IP22** | Resistant to liquid ingress |
| CE0197 | CE marking |
| **欧代** | Authorized representative in the European community |
| UKCA | UKCA marking |
| 英代 | Authorized Representative in the United Kingdom |
| FCC-02 | This product complies with the rules and regulations of the Federal Communication Commission. |
| C:\Users\zhengleyi\Desktop\！！！\法规类symbol图库\标识\IC.pngIC | This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). |
|  | Non-ionizing radiation |
| 循环 | This product complies with verpackG. |
| 法国垃圾桶 | Our products and packaging can be recycled, don't throw them away!  Find where to drop them off on the www.quefairedemesdechets.fr site (Only applicable for French market). |
| C:\Users\wangwenwei\Desktop\法规类symbol图库\标识\心跳.png心跳 | Heartbeat symbol |
| battery | Battery symbol |
| C:\Users\wangwenwei\Desktop\法规类symbol图库\标识\蓝牙.svg蓝牙 | Bluetooth symbol |
| 数据传输 1 | Data transmission symbol |
|  | Press to display next record |
|  | Press to return to home screen |
|  | Current record / Total records |

# Using the Monitor

## Charging the Battery

Use the USB cable to charge the monitor. Connect the USB cable to a USB charger or to the PC. It takes 2 hours to fully charge. When the battery is fully charged, the indicator will be off.

The monitor works on very low power consumption, and a full charge usually lasts for months. A battery symbol, which indicates the battery status is displayed on the screen.

**Note:** The device cannot be used while charging.

## Blood Pressure Measurement

### 3.2.1 Before Taking Measurements

To help ensure accurate measurements, follow these directions:


* Rest for at least 5 minutes before taking measurements.
* Stress raises blood pressure. Avoid taking measurements when stressed.
* Remove any tight-fitting clothing from your arm.
* A single measurement does not provide an accurate indication of your true blood pressure. You need to take and record several results over a period of time.
* Try to measure your blood pressure at the same time each day to maintain consistency.

### 3.2.2 Applying the Arm Cuff

1.Wrap the cuff around the upper arm, about 1 to 2 cm above the elbow joint, as shown.

2.Place the cuff directly against the skin, as clothing may cause a faint pulse and result in measurement errors.



3.Constriction of the upper arm, caused by rolling up a shirtsleeve, may prevent accurate readings.

4.Confirm that the artery position mark is lined up with the artery.

Note：Keep the host wear position aligned with the middle finger.

### 3.2.3 Sitting Correctly

To take measurements, you need to be relaxed and comfortably seated. Sit in a chair with your legs uncrossed and your feet flat on the floor. Place your arm on a table, so that the cuff is level with your heart.



### 3.2.4 Measuring Blood Pressure

1. Power on the blood pressure monitor.

2. Press the Start/Stop button to start taking blood pressure

measurements.

3. The monitor will automatically deflate the cuff slowly while taking measurements. A typical measurement takes about 30s.

4. The readings will be displayed when the measurement is finished.

You can press Start/Stop button again to stop the blood pressure measurement.

Note: While taking measurements, you should remain

still and not squeeze the cuff.

### 3.2.5 After Taking Measurements

The monitor will automatically release the gas in the cuff once finished taking measurements.


Press the button to turn the power off after taking measurements. Remove the cuff.

**Note:** The device has an automatic power shut-off function, which turns off the power automatically 2 minutes after taking measurements.

## 3.3 Reviewing History Records

You can review the history results on the History screen.

Pressure **Function** button to enter the History screen. The last measurement results will be displayed by default.



To view the next records, press the **NEXT** button.

To exit the History screen, press the **HOME** button.

# Troubleshooting

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problem** | **Possible Cause** | **Solution** |
| No power.  No display appears on the device. | Battery is depleted | Recharge the battery |
| Blood pressure readings appear too high or too low | Blood pressure varies constantly. Many factors including stress, time of day, and/or how you apply the arm cuff, may affect your blood pressure. | Hold still for a moment and try again |
| Error 1  Apply the arm cuff tighter. | Arm cuff is applied too loosely | Tighten the arm cuff and try again. |
| Error 2  Do not move or talk, remain still. | Moving or talking while taking measurements, and the pressure of the cuff is interfered with. | Remain still and do not talk while taking measurements |
| Error 3  Remove any clothing interfering with the cuff. | The signal is poor while measuring blood pressure. | Take blood pressure on a bare arm. |
| Error x (x>4)  Contact customer service. | The device has malfunctioned. | Contact customer service. |

# Maintenance

## Maintenance

To protect your monitor from damage, store the monitor and the components in a clean, safe location.

Caution: DO NOT disassemble or attempt to repair this

monitor or other components. This may cause inaccurate

blood pressure readings.

## Cleaning

* Do not use any abrasive or volatile cleaners.
* Use a soft dry cloth or a soft cloth moistened with mild (neutral) detergent to clean your monitor and the arm cuff and then wipe them with a dry cloth.
* Do not use gasoline, thinners, or similar solvents to clean your monitor and arm cuff or other components.

## Storage

Keep your monitor and other components in the storage case when not in use.

* Store your monitor and other components in a clean, safe location.
* Do not store your monitor and other components in locations exposed to extreme temperatures, humidity, direct sunlight, dust, or corrosive vapors, such as bleach.

## Disposal



Batteries and electronic instruments must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestics waste.

# Specifications

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classifications** | | |
| EC Directive | MDD, 93/42/EEC | |
| RED, 2014/53/EU | |
| ROHS 2.0, 2011/65/EU | |
| Degree of protection against electrical shock | Type BF | |
| **Environmental** | | |
| **Item** | **Operating** | **Storage** |
| Temperature | 5 to 45°C | -25 to 70°C |
| Relative humidity (non-condensing) | 10% to 95% | 10% to 95% |
| Barometric | 700 to 1060 hPa | 700 to 1060 hPa |
| Degree of dust & water resistance | IP22 | |
| Drop test | 1.0 m | |
| **Physical** | | |
| Size (main unit) | 135mm(L)×45mm(W)×20mm(H) | |
| Weight (main unit) | 240 g | |
| Cuff size | Adult cuff: 22-42cm | |
| Wireless connectivity | Built-in Bluetooth 4.0 BLE | |
| **Power Supply** | | |
| Charge input | USB Type-C, DC 5V | |
| Battery type | Li-ion rechargeable | |
| Battery run time | 500 measurements | |
| Charge time | 2 hours | |
| **Blood Pressure Measurements** | | |
| Technology | Oscillometric Method | |
| Pressure measurement range | 0 – 300mmHg | |
| Pressure measurement accuracy | ±3mmHg or 2%,  whichever is greater | |
| Pulse rate range | 40 to 200 /bpm | |
| Pulse rate accuracy | ±2 /bpm | |
| Clinical accuracy | Meet IEC 80601-2-30 | |
| **Storage** | | |
| Blood pressure records | 50 | |
| **Bluetooth RF** | | |
| Frequency range | 2.402 – 2.480 GHz | |
| Max RF power | -10 dBm | |
| **Durable period** | | |
| Useful life | 5 years | |
| Note: The useful life here is calculated from the first use, not including storage time, not the shelf life! | | |

# FCC Statement

FCC Warning:

FCC ID: 2ADXK-8621

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

# IC Caution

IC ID: 29845-B001

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

# Electromagnetic Compatibility

The device meets the requirements of EN 60601-1-2.

 **Warnings and Tips**

* Using accessories other than those specified in this manual may result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity for the device.
* The device or its components should not be used adjacent to or stacked with other equipment.
* The device needs special precautions regarding EMC and needs to be installed and put into service according to the EMC information provided below.
* Other devices may interfere with this device even though they meet CISPR requirements.
* When the inputted signal is below the minimum amplitude provided in the technical specifications, erroneous measurements could result.
* Portable and mobile communication equipment may affect device performance.
* Other devices that have RF transmitters or sources may affect this device (e.g. cell phones, PDAs, and PCs with wireless functionality).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Guidance and Declaration - Electromagnetic Emissions** | | |
| The Blood Pressure Monitor is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Blood Pressure Monitor should assure that it is used in such an environment. | | |
| **Emission tests** | **Compliance** | **Electromagnetic environment - guidance** |
| RF emissions CISPR 11 | Group 1 | The Blood Pressure Monitor uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment. |
| RF emissions CISPR 11 | Class B | The Blood Pressure Monitor is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes. |
| Harmonic emissions IEC61000-3-2 | N/A |
| Voltage Fluctuations / Flicker Emissions IEC 61000-3-3 | N/A |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Guidance and Declaration - Electromagnetic Immunity** | | | |
| The Blood Pressure Monitor is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Blood Pressure Monitor should assure that it is used in such an environment. | | | |
| **Immunity test** | **IEC60601 test level** | **Compliance level** | **Electromagnetic environment - guidance** |
| Electrostatic discharge (ESD)  IEC 61000-4-2 | ± 8kV contact  ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV air | ± 8kV contact  ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV air | Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%. |
| Electrical fast transient/ burst  IEC 61000-4-4 | ± 2kV for power  supply lines  100kHz repetition frequency ± 1kV for input/output lines | N/A | -- |
| Surge  IEC 61000-4-5 | ± 0.5kV, ±1kV differential mode line-line | N/A | -- |
| Voltage dips, short  Interruptions and Voltage variations on power supply input lines  IEC 61000-4-11 | **0% UT**  **(100% dip in UT)**  **for 0.5 cycle** at 0°, 45°, 90°, 135°,180°, 225°, 270°, and 315°  **0% UT**  **(100% dip in UT)**  **for 1 cycle** at 0°  **70% UT**  **(30% dip in UT)**  **for 25/30 cycles** at 0°  **0% UT**  **(100% dip in UT)**  **for 250/300 cycles** at 0° | N/A | -- |
| Power frequency (50/60 HZ) magnetic field IEC 61000-4-8 | 30 A/m, 50/60Hz | 30 A/m, 50/60Hz | Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment. |
| Note: UT is the AC mains voltage prior to application of the test level. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Guidance and Declaration - Electromagnetic Immunity** | | | |
| The Blood Pressure Monitor is intended for use in the specified electromagnetic environment. The customer or the user of the Blood Pressure Monitor should assure that it is used in such an environment as described below. | | | |
| **Immunity test** | **IEC60601 test level** | **Compliance level** | **Electromagnetic environment - guidance** |
| Conduced RF  IEC61000-4-6 | 3Vrms  150kHz to 80 MHz 6Vrms 150 kHz to 80 MHz outside ISM bands | N/A | Portable and mobile RF  communications equipment should be used no closer to  any part of the system, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation appropriate for the frequency of the transmitter.  Recommended separation distances:      80MHz to 800MHz    800MHz to 2.7GHz  Where, *P* is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and *d* is the recommended separation distance in meters (m).  Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey a, should be less than the compliance level in each frequency range b.  Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: |
| Radiated RF  IEC61000-4-3 | 10V/m  80MHz to 2.7 GHz | 10 V/m |
| Note 1: At 80 MHz to 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.  Note 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people. | | | |
| a The ISM (industrial, scientific and medical) bands between 0,15 MHz and 80 MHz are 6,765 MHz to 6,795 MHz; 13,553 MHz to 13,567 MHz; 26,957 MHz to 27,283 MHz; and 40,66 MHz to 40,70 MHz. The amateur radio bands between 0,15 MHz and 80 MHz are 1,8 MHz to 2,0 MHz, 3,5 MHz to 4,0 MHz, 5,3 MHz to 5,4 MHz, 7 MHz to 7,3 MHz, 10,1 MHz to 10,15 MHz, 14 MHz to 14,2 MHz, 18,07 MHz to 18,17 MHz, 21,0 MHz to 21,4 MHz, 24,89 MHz to 24,99 MHz, 28,0 MHz to 29,7 MHz and 50,0 MHz to 54,0 MHz.  b The compliance levels in the ISM frequency bands between 150 kHz and 80 MHz and in the frequency range 80 MHz to 2,7 GHz are intended to decrease the likelihood that mobile/portable communications equipment could cause interference if it is inadvertently brought into patient areas. For this reason, an additional factor of 10/3 has been incorporated into the formulae used in calculating the recommended separation distance for transmitters in these frequency ranges.  c Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the Blood Pressure Monitor is used exceeds the applicable RF compliance level above, the Blood Pressure Monitor should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the Blood Pressure Monitor.  d Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the Blood Pressure Monitor** | | | |
| The Blood Pressure Monitor is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the Blood Pressure Monitor can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the Blood Pressure Monitor as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment. | | | |
| **Rated max. output power of transmitter (W)** | **Separation distance according to frequency of the transmitter (m)** | | |
| 150kHz to 80MHz | 80MHz to 800MHz | 800MHz to 2.7GHz |
| 0.01 | 0.12 | 0.04 | 0.07 |
| 0.1 | 0.37 | 0.12 | 0.23 |
| 1 | 1.17 | 0.35 | 0.70 |
| 10 | 3.70 | 1.11 | 2.22 |
| 100 | 11.70 | 3.50 | 7.00 |
| For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.  Note 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.  Note 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people. | | | |

Benutzerhandbuch

Inhaltsverzeichnis

[1.Die Grundlagen 26](#_Toc23860)

[1.1 Sicherheit 26](#_Toc9662)

[2.Einführung 30](#_Toc15860)

[2.1 Die bestimmungsgemäße Verwendung 30](#_Toc28448)

[2.2 Kontraindikationen 31](#_Toc23314)

[2.3 Bzgl. dem Produkt 31](#_Toc8175)

[2.4 Auspacken 32](#_Toc13228)

[2.5 Symbole 32](#_Toc26481)

[3. Verwendung des Monitors 35](#_Toc20854)

[3.1 Aufladen der Batterie 35](#_Toc26400)

[3.2 Blutdruckmessung 35](#_Toc1508)

[3.3 Überprüfen der Verlaufsaufzeichnungen 38](#_Toc14722)

[4. Fehlerbehebung 39](#_Toc8538)

[5.Wartung 40](#_Toc2668)

[5.1 Wartung 40](#_Toc13147)

[5.2 Reinigung 40](#_Toc31309)

[5.3 Lagerung 41](#_Toc21930)

[5.4 Entsorgung 41](#_Toc4774)

[6. Spezifikationen 41](#_Toc3945)

[7. FCC-Erklärung 43](#_Toc23343)

[8.IC Hinweis ...............................................................................45](#_Toc23071)

[9. Elektromagnetische Verträglichkeit 45](#_Toc32057)

# **1.**Die Grundlagen

Dieses Handbuch enthält die notwendigen Anweisungen, um das Produkt sicher und in Übereinstimmung mit seiner Funktion und seinem Verwendungszweck zu betreiben. Die Beachtung dieses Handbuchs ist eine Voraussetzung für die einwandfreie Funktion des Produkts und den korrekten Betrieb, wodurch die Sicherheit vom Patienten und Bediener gewährleistet wird.

## 1.1 Sicherheit

 **Warnungen und Tipps**

* Vergewissern Sie sich bitte vor der Benutzung des Gerätes, dass Sie dieses Handbuch gründlich gelesen und die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und Risiken vollständig verstanden haben.
* Dieses Gerät wurde für den praktischen Gebrauch entwickelt, es ersetzt jedoch nicht den Arztbesuch.
* Die auf dem Gerät angezeigten Daten und Ergebnisse dienen nur als Referenz und können nicht direkt zur diagnostischen Interpretation oder Behandlung verwendet werden.
* Wir empfehlen, dieses Gerät nicht zu verwenden, wenn Sie mit einem Herzschrittmacher oder einem anderen implantierten Gerät ausgestattet sind. Befolgen Sie ggf. den Rat Ihres Arztes.
* Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem Defibrillator.
* Verwenden Sie dieses Gerät nicht während einer MRI-Untersuchung.
* Verwenden Sie das Gerät nicht in einer brennbaren Umgebung (d.h. einer mit Sauerstoff angereicherten Umgebung).
* Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Aceton oder anderen flüchtigen Lösungen.
* Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
* Stellen Sie dieses Gerät nicht in Druckbehälter oder Gas

Sterilisationsgeräte.

* Das Gerät darf nicht zerlegt werden, da dies Schäden oder Fehlfunktionen verursachen oder den Betrieb des Geräts behindern könnte.
* Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränktem physischen, sensorischen oder mentalen Scharfsinn oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts. Kinder sollten in der Nähe des Geräts beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
* Verwenden Sie das Gerät nicht bei Personen mit empfindlicher Haut oder Allergien.
* Bewahren Sie das Gerät nicht an folgenden Orten auf: an Orten, an denen das Gerät direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit oder starker Verschmutzung ausgesetzt ist; an Orten in der Nähe von Wasser- oder Feuerquellen; oder an Orten, die starken elektromagnetischen Einflüssen ausgesetzt sind.
* Schwingen Sie das Gerät nicht mit dem Gurt, da dies zu Verletzungen führen kann.
* Dieses Gerät zeigt Veränderungen des Herzschlags, usw. an, die unterschiedliche Ursachen haben können. Diese können harmlos sein, aber auch durch Erkrankungen oder Krankheiten unterschiedlichen Schweregrades ausgelöst werden. Bitte wenden Sie sich an einen Facharzt, wenn Sie glauben, dass Sie an einer Krankheit leiden könnten.
* Lebenszeichenmessungen, der Art in der sie mit diesem Gerät vorgenommen werden, können nicht alle Krankheiten identifizieren. Unabhängig von den mit diesem Gerät durchgeführten Messungen sollten Sie sofort Ihren Arzt aufsuchen, wenn Sie Symptome feststellen, die auf eine schwere Krankheit hinweisen könnten.
* Stellen Sie keine Selbstdiagnose oder Selbstmedikation auf der Grundlage dieses Geräts, ohne Ihren Arzt zu konsultieren. Insbesondere dürfen Sie ohne vorherige Genehmigung keine neuen Medikamente einnehmen oder den Typ und/oder die Dosierung eines vorhandenen Medikaments ändern.
* Dieses Gerät ist kein Ersatz für eine ärztliche Untersuchung Ihres Herzens oder anderer Organfunktionen, die komplexere Messungen erfordern.
* Es ist nicht möglich, dieses Gerät zur Diagnose von Krankheiten oder Leiden zu verwenden. Dies liegt ausschließlich in der Verantwortung Ihres Arztes.
* Reinigen Sie das Gerät und die Manschetten mit einem trockenen, weichen Tuch oder einem mit Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzol, Verdünner oder andere scharfe Chemikalien, um das Gerät oder die Manschetten zu reinigen.
* Vermeiden Sie es, die Manschetten eng zusammenzulegen oder die Schläuche über längere Zeiträume zu wickeln, um die Nutzungsdauer der Komponenten nicht zu verkürzen.
* Das Gerät und die Manschetten sind nicht wasserbeständig. Verhindern Sie, dass Regen, Schweiß und Wasser auf das Gerät und die Manschetten gelangen.
* Die Messungen können beeinträchtigt werden, wenn das Gerät in der Nähe von Fernsehern, Mikrowellenherden, Mobiltelefonen, Röntgenstrahlen oder anderen Geräten mit starken elektrischen Feldern verwendet wird.
* Verändern Sie das Gerät nicht. Dies kann das Gerät beschädigen.
* Um den Blutdruck zu messen, muss der Arm durch die Manschette so stark zusammengedrückt werden, dass der Blutfluss durch die Arterie vorübergehend unterbrochen wird. Dies kann Schmerzen, Taubheit oder eine vorübergehende rote Markierung am Arm verursachen. Dieser Zustand tritt vor allem dann auf, wenn wiederholt Messungen vorgenommen werden. Jeglicher Schmerz, Taubheitsgefühl oder rote Flecken verschwinden mit der Zeit.
* Legen Sie die Manschette nicht an einem Arm mit einem anderen elektronischen medizinischen Gerät an. In diesem Fall funktioniert das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
* Personen, die an einer schweren Arm-Durchblutungsstörung leiden, müssen vor der Anwendung des Geräts einen Arzt konsultieren, um medizinische Probleme zu vermeiden.
* Führen Sie keine Selbstdiagnose der Messergebnisse durch und beginnen Sie die Behandlung nicht eigenständig. Konsultieren Sie immer Ihren Arzt, um die Ergebnisse und die nachfolgende Behandlung auszuwerten.
* Legen Sie die Manschette nicht an einem Arm mit einer nicht verheilten Wunde an.
* Legen Sie die Manschette nicht an einem Arm an, der eine intravenöse Infusion oder Bluttransfusion erhält. Dies kann Verletzungen oder Unfälle verursachen.
* Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen entflammbare Gase, wie z.B. Anästhesiegase, vorhanden sind. Dies kann zu einer Explosion führen.
* Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hochkonzentriertem Sauerstoff, wie z. B. einer Hochdruck-Sauerstoffkammer oder einem Sauerstoffzelt. Es kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.

# **2.**Einführung

## 2.1 Die bestimmungsgemäße Verwendung


Das Produkt ist zum Messen, Anzeigen, Überprüfen und Speichern von Blutdruckschwankungen im Haushalt oder in Gesundheitseinrichtungen vorgesehen.

Die von diesem Gerät gelieferten Daten und Ergebnisse dienen nur zu Voruntersuchungszwecken und können nicht direkt für Diagnosen oder Behandlungen verwendet werden.

## 2.2 Kontraindikationen

* Dieses Gerät ist für den Einsatz im ambulanten Bereich nicht geeignet.
* Dieses Gerät ist für die Verwendung in Flugzeugen nicht geeignet.

## 2.3 Bzgl. dem Produkt



1. Start/Stopp-Schaltfläche

* Ein-/Ausschalten
* Drücken Sie auf Start/Stopp, um die Blutdruckmessung zu starten/stoppen.

2. Funktionsschaltfläche

Drücken Sie, um historische Daten anzuzeigen.

3.Bildschirm anzeigen

4.Kabelanschluss

Mit dem Ladekabel verbinden.

5.Armmanschette

6.LED-Anzeige

* Das blaue Licht leuchtet: Die Batterie wird geladen.
* Das blaue Licht ist aus: die Batterie ist vollgeladen.

## 2.4 Auspacken

## Haupteinheit; Ladekabel; Benutzerhandbuch;

## Kurzanleitung

## 2.5 Symbole

|  |  |
| --- | --- |
| **Symbol** | **Beschreibung** |
| 制造商 | Hersteller |
| **制造日期** | Herstellungsdatum |
| **SN** | Seriennummer |
| 垃圾桶 | Kennzeichnet ein Medizingerät, das nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden darf. |
| 查阅说明书 | Gebrauchsanweisung beachten. |
| BF型 | Typ BF Anwendungsteil |
| MR unsafe | MRT unsicher. Stellt in allen MR-Umgebungen ein Risiko dar, da das Gerät stark ferromagnetische Materialien enthält. |
| **IP22** | Widerstandsfähig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten |
| CE0197 | CE-Kennzeichnung |
| **欧代** | Zugelassener Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft |
| UKCA | UKCA-Kennzeichnung |
| 英代 | Bevollmächtigter Vertreter im Vereinigten Königreich |
| FCC-02 | Dieses Produkt entspricht den Regeln und Vorschriften der Federal Communication Commission. |
| C:\Users\zhengleyi\Desktop\！！！\法规类symbol图库\标识\IC.pngIC | Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die der lizenzfreien RSS von Innovation, Science and Economic Development Kanada entsprechen. |
|  | Nicht-ionisierende Strahlung |
| 循环 | Dieses Produkt ist mit verpackG kompatibelM |
| 法国垃圾桶 | Unsere Produkte und Verpackungen können recycelt werden, werfen Sie sie nicht weg!  Finden Sie auf der www.quefairedemesdechets.fr Seite, wo Sie sie abgeben können.  (Gilt nur für den französischen Markt). |
| C:\Users\wangwenwei\Desktop\法规类symbol图库\标识\心跳.png心跳 | Herzschlag-Symbol |
| battery | Batterie-Symbol |
| C:\Users\wangwenwei\Desktop\法规类symbol图库\标识\蓝牙.svg蓝牙 | Bluetooth-Symbol |
| 数据传输 1 | Datenübertragungs-Symbol |
|  | Drücken, um den nächsten Datensatz anzuzeigen |
|  | Drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren |
|  | Aktueller Datensatz / Gesamt-Datensätze |

# 3. Verwendung des Monitors

## 3.1 Aufladen der Batterie

Verwenden Sie das USB-Kabel zum Aufladen des Monitors. Schließen Sie das USB-Kabel an ein USB-Ladegerät oder an den PC an. Es dauert 2 Stunden, um den Monitor vollständig aufzuladen. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, ist der Monitor ausgeschaltet.

Der Monitor arbeitet mit sehr niedrigem Stromverbrauch, und eine volle Ladung hält in der Regel monatelang an. Ein Batteriesymbol, das den Batteriestatus anzeigt, wird auf dem Bildschirm angezeigt.

**Hinweis:** Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht verwendet werden.

## 3.2 Blutdruckmessung

### 3.2.1 Vor der Durchführung von Messungen

Um genaue Messungen zu gewährleisten, befolgen Sie diese Anweisungen:

* Ruhen Sie sich mindestens 5 Minuten lang aus, bevor Sie Messungen vornehmen.
* Der Stress erhöht den Blutdruck. Vermeiden Sie es, Messungen unter Stress durchzuführen.
* Ziehen Sie enganliegende Kleidung von Ihren Arm.
* Eine einzige Messung liefert keinen genauen Hinweis auf Ihren wahren Blutdruck. Sie müssen mehrere Ergebnisse über einen bestimmten Zeitraum hinweg messen und aufzeichnen.
* Versuchen Sie, Ihren Blutdruck jeden Tag zur gleichen Zeit zu messen, um die Konsistenz zu wahren.


### 3.2.2 Anlegen der Armmanschette

1. Wickeln Sie die Manschette um den Oberarm, etwa 1 bis 2 cm oberhalb des Ellenbogengelenks, wie abgebildet.

2. Legen Sie die Manschette direkt auf die Haut, da Kleidung einen schwachen Puls verursachen und zu Messfehlern führen kann.

3. Die Einengung des Oberarms, verursacht durch das Aufrollen eines Hemdsärmels, kann präzise Messungen verhindern.

4. Bestätigen Sie, dass die Positionsmarkierung der Arterie auf die Arterie ausgerichtet ist.





Arterienbereich

Hinweis: Halten Sie die Host-Trageposition mit dem Mittelfinger ausgerichtet.

### 3.2.3 Korrekter Sitz

Um Messungen vorzunehmen, müssen Sie entspannt und bequem sitzen. Setzen Sie sich in einen Stuhl, die Beine nicht gekreuzt und die Füße flach auf dem Boden. Legen Sie Ihren Arm auf einen Tisch, so dass sich die Manschette auf der Höhe Ihres Herzens befindet.



### 3.2.4 Blutdruckmessung

1. Schalten Sie das Blutdruckmessgerät ein.

2. Drücken Sie die Start/Stopp-Schaltfläche, um mit die Blutdruckmessung zu beginnen.

3. Das Messgerät entlüftet die Manschette automatisch langsam, während die Messungen durchgeführt werden. Eine typische Messung dauert etwa 30 Sekunden.

4. Die Messwerte werden angezeigt, sobald die Messung beendet ist.

Sie können die Start/Stopp-Schaltfläche erneut drücken, um die Blutdruckmessung zu stoppen.

Hinweis: Während der Messung sollten Sie still bleiben und die Manschette nicht zusammendrücken.

### 3.2.5 Nach der Messung


Der Monitor gibt das Gas in der Manschette automatisch frei, sobald die Messungen abgeschlossen sind.

Drücken Sie die Schaltfläche, um den Strom nach der Messung auszuschalten. Entfernen Sie die Manschette.

**Hinweis:** Das Gerät verfügt über eine automatische Stromabschaltfunktion, die den Strom 2 Minuten nach der Messung automatisch abschaltet.

## 3.3 Überprüfen der Verlaufsaufzeichnungen

Sie können die Verlaufsergebnisse auf dem Verlaufsbildschirm überprüfen. Drücken Sie die Funktionstaste, um den Verlaufsbildschirm aufzurufen. Die letzten Messergebnisse werden standardmäßig angezeigt.



Um die nächsten Aufzeichnungen anzusehen, drücken Sie die **WEITER** -Schaltfläche.

Um die Verlaufsanzeige zu verlassen, drücken Sie die **STARTSEITE** Schaltfläche.

# 4. Fehlerbehebung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problem** | **Mögliche Ursache** | **Lösung** |
| Kein Strom.  Auf dem Gerät erscheint keine Anzeige. | Der Akku ist leer. | Aufladen der Batterie |
| Die Blutdruckwerte erscheinen zu hoch oder zu niedrig | Der Blutdruck schwankt ständig. Verschiedene Faktoren wie Stress, Tageszeit und/oder die Art und Weise, wie Sie die Armmanschette anlegen, können Ihren Blutdruck beeinflussen. | Halten Sie einen Moment still und versuchen Sie es erneut. |
| Fehler 1  Legen Sie die Armmanschette fester an. | Die Armmanschette ist zu locker angelegt | Ziehen Sie die Armmanschette fest und versuchen Sie es erneut. |
| Fehler 2  Bewegen Sie sich nicht und sprechen Sie nicht, bleiben Sie still. | Wenn Sie sich während den Messungen bewegen oder sprechen, wird der Druck der Manschette beeinträchtigt. | Bleiben Sie still und sprechen Sie nicht, während Sie Messungen vornehmen. |
| Fehler 3  Entfernen Sie alle Kleidungsstücke, die die Manschette behindern. | Das Signal ist während der Blutdruckmessung schwach. | Messen Sie den Blutdruck an einem nackten Arm. |
| Fehler x (x>4)  Wenden Sie sich an den Kundendienst | Das Gerät weist eine Fehlfunktion auf. | Wenden Sie sich an den Kundendienst. |

# **5.**Wartung

## 5.1 Wartung

Um Ihren Monitor vor Beschädigungen zu schützen, lagern Sie den Monitor und die Komponenten an einem sauberen, sicheren Ort.

Vorsicht: Zerlegen Sie diesen Monitor oder andere Komponenten NICHT und versuchen Sie NICHT, sie zu reparieren. Dies kann zu ungenauen Blutdruckwerten führen.

## 5.2 Reinigung

* Verwenden Sie keine scheuernden oder flüchtigen Reinigungsmittel.
* Reinigen Sie Ihren Monitor und die Armmanschette mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem weichen, mit einem milden (neutralen) Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch und wischen Sie sie anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
* Verwenden Sie zum Reinigen des Monitors und der Armmanschette oder anderer Komponenten kein Benzin, Verdünner oder ähnliches Lösungsmittel.

## 5.3 Lagerung

Lagern Sie Ihren Monitor und die anderen Komponente im Aufbewahrungsbehälter auf, wenn Sie sie nicht verwenden.

* Lagern Sie Ihren Monitor und andere Komponenten an einem sauberen, sicheren Ort.
* Lagern Sie den Monitor und die anderen Komponente nicht an Orten, die extremen Temperaturen, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht, Staub oder korrosiven Dämpfen, wie z. B. Bleichmittel, ausgesetzt sind.

## 5.4 Entsorgung



Batterien und Elektrogeräte müssen gemäß den örtlich geltenden Vorschriften entsorgt werden, nicht mit dem Hausmüll.

# 6. Spezifikationen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klassifikationen** | | | |
| EG-Richtlinie | MDD, 93/42/EWG | | |
| RED, 2014/53/EU | | |
| ROHS 2,0, 2011/65/EU | | |
| Schutzgrad gegen Elektroschlag | Typ BF | | |
| **Umweltbezogen** | | | |
| **Punkt** | **Betrieb** | | **Lagerung** |
| Temperatur | 5 bis 45°C | | -25 bis 70°C |
| Relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10% bis 95% | | 10% bis 95% |
| Barometrisch | 700 bis 1060 hPa | | 700 bis 1060 hPa |
| Staub- und Wasserbeständigkeitsgrad | IP22 | | |
| Falltest | 1.0 m | | |
| **Physisch** | | | |
| Größe (Haupteinheit) | 135mm(L)×45mm(W)×20mm(H) | | |
| Gewicht (Haupteinheit) | 240 g | | |
| Manschettengröße | Manschette für Erwachsene: 22-42cm | | |
| Kabellose Konnektivität | Integriertes Bluetooth 4.0 BLE | | |
| **Stromversorgung** | | | |
| Ladungseingang | USB Typ-C, DC 5V | | |
| Batterie-Typ | Li-Ion wiederaufladbar | | |
| Laufzeit der Batterie | 500 Messungen | | |
| Aufladezeit | 2 Stunden | | |
| **Blutdruckmessungen** | | | |
| Technologie | Oszillometrisches Verfahren | | |
| Druck-Messbereich | 0 - 300mmHg | | |
| Präzision der Druckmessung | ±3mmHg oder 2%, je nachdem, welcher Wert größer ist | | |
| Pulsfrequenz-Bereich | 40 bis 200 /bpm | | |
| Präzision der Pulsfrequenz | ±2 /bpm | | |
| Klinische Präzision | Entspricht IEC 80601-2-30 | | |
| **Lagerung** | | | |
| Blutdruck-Aufzeichnungen | 50 | | |
| **Bluetooth RF** | | | |
| Frequenzbereich | 2,402 - 2,480 GHz | | |
| Maximale RF-Leistung | -10 dBm | | |
| **Dauerhafter Zeitraum** | | | |
| Nützliches Leben | | 5 Jahre | |
| Hinweis: Die Nutzungsdauer wird hier ab dem ersten Gebrauch berechnet, ohne die Lagerzeit, nicht mit der Haltbarkeitsdauer! | | | |

# **7.** FCC-Erklärung

FCC-Hinweis:

FCC-ID: 2ADXK-8621

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers führen, das Gerät zu benutzen.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und

(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich jener, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so gestaltet, dass sie einen angemessenen Schutz gegen funktechnische Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie neu.

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.

- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Das Gerät wurde entsprechend bewertet und erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die RF-Exposition. Das Gerät kann uneingeschränkt unter tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

# **8.** IC Hinweis

IC-NUMMER: 29845-B001

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS von Innovation, Science and Economic Development Kanada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.

(2) Dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

# 9. Elektromagnetische Verträglichkeit

Das Gerät erfüllt die Anforderungen von EN 60601-1-2.

 **Warnungen und Tipps**

* Die Verwendung von anderem als dem in diesem Handbuch angegebenen Zubehör kann erhöhte elektromagnetische Emissionen oder eine verringerte elektromagnetische Störfestigkeit des Geräts verursachen.
* Das Gerät oder seine Komponenten sollten nicht neben oder zusammengestapelt mit anderen Geräten verwendet werden.
* Das Gerät erfordert besondere Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der EMV und muss gemäß den unten angegebenen EMV-Informationen installiert und in Betrieb genommen werden.
* Andere Geräte können den Betrieb dieses Gerät stören, obwohl sie die CISPR-Anforderungen erfüllen.
* Falls sich das Eingangssignal unterhalb der in den technischen Spezifikationen angegebenen Mindestamplitude befindet, kann es fehlerhafte Messungen verursachen.
* Tragbare und mobile Kommunikationsgeräte können die Geräteleistung beeinträchtigen.
* Andere Geräte mit HF-Sendern oder -Quellen können den Betrieb dieses Gerät stören (z.B. Mobiltelefone, PDAs und PCs mit kabelloser Funktionalität).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Leitfaden und Erklärung - Elektromagnetische Emissionen** | | |
| Der Blutdruck-Monitor ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Benutzer des Blutdruck-Monitors sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird. | | |
| **Tests zur Emission** | **Konformität** | **Elektromagnetische Umgebung - Leitfaden** |
| HF-Emissionen CISPR 11 | Gruppe 1 | Der Blutdruck-Monitor verwendet HF-Energie nur für seine interne Funktion. Daher sind seine RF-Emissionen sehr gering und es ist unwahrscheinlich, dass sie Störungen bei elektronischen Geräten in der Nähe verursachen. |
| HF-Emissionen CISPR 11 | Klasse B | Der Blutdruck-Monitor ist für die Verwendung in allen Einrichtungen geeignet, einschließlich Wohnbereichen und solchen, die unmittelbar an das öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude versorgt, die für Wohnzwecke genutzt werden. |
| Oberwellenemissionen IEC61000-3-2 | K.A. |
| Spannungsschwankungen / Flicker-Emissionen IEC 61000-3-3 | K.A. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Leitfaden und Erklärung - Elektromagnetische Störfestigkeit** | | | |
| Der Blutdruck-Monitor ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Benutzer des Blutdruck-Monitors sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird. | | | |
| **Prüfung der Störfestigkeit** | **IEC60601 Prüfstufe** | **Konformitätsstufe** | **Elektromagnetische Umgebung - Leitfaden** |
| Elektrostatische Entladung (ESD)  IEC 61000-4-2 | ± 8 kV Kontakt  ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV Luft | ± 8 kV Kontakt  ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV Luft | Die Böden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Wenn die Böden mit synthetischem Material bedeckt sind, muss die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen. |
| Schnelle elektrische Transienten/Bursts  IEC 61000-4-4 | ± 2 kV für Strom-  Versorgungsleitungen  100 kHz Wiederholfrequenz ± 1 kV für Eingangs-/Ausgangs Leitungen | K.A. | -- |
| Überspannung  IEC 61000-4-5 | ± 0,5 kV, ±1 kV differenziell Modus Leitung-Leitung | K.A. | -- |
| Spannungseinbrüche, Kurzschlüsse  Unterbrechungen und Spannungsschwankungen auf den Stromversorgungseingangsleitungen  IEC 61000-4-11 | **0 % UT**  **(100 % Einbruch in UT)**  **für 0,5 Zyklen** bei 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315°  **0 % UT**  **(100 % Einbruch in UT)**  **für 1 Zyklus** bei 0°  **70 % UT**  **(30 % Einbruch in UT)**  **für 25/30 Zyklen** bei 0°  **0 % UT**  **(100 % Einbruch in UT)**  **für 250/300 Zyklen** bei 0° | K.A. | -- |
| Netzfrequenz (50/60 HZ) Magnetfeld IEC 61000-4-8 | 30 A/m, 50/60 Hz | 30 A/m, 50/60 Hz | Die magnetischen Felder der Netzfrequenz sollten sich auf einem Niveau bewegen, das für einen typischen Standort in einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumge. charakteristisch ist. |
| Hinweis: UT ist die Netzwechselspannung vor der Anwendung des Prüfpegels. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Leitfaden und Erklärung - Elektromagnetische Störfestigkeit** | | | |
| Der Blutdruck-Monitor ist für die Verwendung in der angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Benutzer des Blutdruck-Monitors sollte sicherstellen, dass er in einer solchen Umgebung wie unten beschrieben verwendet wird. | | | |
| **Prüfung der Störfestigkeit** | **IEC60601 Prüfstufe** | **Konformitätsstufe** | **Elektromagnetische Umgebung - Leitfaden** |
| Geleitete HF  IEC61000-4-6 | 3 Vrms  150 kHz bis 80 MHz 6 Vrms 150 kHz bis 80 MHz außerhalb der ISM-Bänder | K.A. | Tragbare und mobile HF  Kommunikationsgeräte sollten nicht näher an  Teilen des Systems, einschließlich der Kabel, verwendet werden, als der empfohlene Abstand, der anhand der Gleichung für die Frequenz des Senders berechnet wurde.  Empfohlene Abstände:      80 MHz bis 800 MHz    800 MHz bis 2,7 GHz  Dabei ist *P* die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) nach Angaben des Senderherstellers und *d* der empfohlene Abstand in Metern (m).  Feldstärken von ortsfesten HF-Sendern, die durch eine elektromagnetische Untersuchungsstelle a ermittelt wurden, sollten in jedem Frequenzbereich b unter dem Konformitätspegel liegen.  In der Nähe von Geräten, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, können Störungen auftreten: |
| Abgestrahlte RF  IEC61000-4-3 | 10 V/m  80 MHz bis 2,7 GHz | 10 V/m |
| Hinweis 1: Bei 80 MHz bis 800 MHz gilt der Trennungsabstand für den höheren Frequenzbereich.  Hinweis 2: Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion an Strukturen, Gegenständen und Personen beeinflusst. | | | |
| a Die ISM-Bänder (Industrie, Wissenschaft und Medizin) zwischen 0,15 MHz und 80 MHz sind 6,765 MHz bis 6,795 MHz; 13,553 MHz bis 13,567 MHz; 26,957 MHz bis 27,283 MHz; und 40,66 MHz bis 40,70 MHz. Die Amateurfunkbänder zwischen 0,15 MHz und 80 MHz sind 1,8 MHz bis 2,0 MHz, 3,5 MHz bis 4,0 MHz, 5,3 MHz bis 5,4 MHz, 7 MHz bis 7,3 MHz, 10,1 MHz bis 10,15 MHz, 14 MHz bis 14,2 MHz, 18,07 MHz bis 18,17 MHz, 21,0 MHz bis 21,4 MHz, 24,89 MHz bis 24,99 MHz, 28,0 MHz bis 29,7 MHz und 50,0 MHz bis 54,0 MHz.  b Die Konformitätspegel in den ISM-Frequenzbändern zwischen 150 kHz und 80 MHz und im Frequenzbereich von 80 MHz bis 2,7 GHz sollen die Wahrscheinlichkeit verringern, dass mobile/tragbare Kommunikationsgeräte Störungen verursachen können, wenn sie versehentlich in Patientenbereiche gebracht werden. Aus diesem Grund wurde ein zusätzlicher Faktor von 10/3 in die Formeln aufgenommen, die zur Berechnung des empfohlenen Abstands für Sender in diesen Frequenzbereichen verwendet werden.  c Feldstärken von ortsfesten Sendern, wie z.B. Basisstationen für Funktelefone (zellulare/schnurlose Telefone) und mobile Landfunkgeräte, Amateurfunk, AM- und FM-Radio- und Fernsehsendungen können theoretisch nicht genau vorhergesagt werden. Um die elektromagnetische Umgebung durch ortsfeste HF-Sender zu beurteilen, sollte eine elektromagnetische Standortuntersuchung in Betracht gezogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Ort, an dem das Blutdruck-Monitor verwendet wird, den oben angegebenen HF-Konformitätspegel überschreitet, sollte der Blutdruck-Monitor beobachtet werden, um den normalen Betrieb zu überprüfen. Wenn eine anormale Leistung beobachtet wird, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z.B. eine Neuausrichtung oder ein Standortwechsel des Blutdruck-Monitors.  d Im Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollten die Feldstärken weniger als 3 V/m betragen. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Empfohlene Abstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten und dem Blutdruck-Monitor** | | | |
| Der Blutdruck-Monitor ist für die Verwendung in einer elektromagnetischen Umgebung vorgesehen, in der gestrahlte HF-Störungen kontrolliert werden. Der Kunde oder der Benutzer des Blutdruck-Monitors kann dazu beitragen, elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er einen Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Sendern) und dem Blutdruck-Monitor einhält, wie unten empfohlen, gemäß der maximalen Ausgangsleistung der Kommunikationsgeräte. | | | |
| **Maximale Nennausgangsleistung des Senders (W)** | **Trennungsabstand je nach Frequenz des Senders (m)** | | |
| 150 kHz bis 80 MHz | 80 MHz bis 800 MHz | 800 MHz bis 2,7 GHz |
| 0,01 | 0,12 | 0,04 | 0,07 |
| 0,1 | 0,37 | 0,12 | 0,23 |
| 1 | 1,17 | 0,35 | 0,70 |
| 10 | 3,70 | 1,11 | 2,22 |
| 100 | 11,70 | 3,50 | 7,00 |
| Für Sender, deren maximale Ausgangsleistung oben nicht aufgeführt ist, kann der empfohlene Abstand d in Metern (m) anhand der Gleichung geschätzt werden, die für die Frequenz des Senders gilt, wobei P die maximale Ausgangsleistung des Senders in Watt (W) gemäß dem Hersteller des Senders ist.  Hinweis 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der Trennungsabstand für den höheren Frequenzbereich.  Hinweis 2: Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen. Die elektromagnetische Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion an Strukturen, Gegenständen und Personen beeinflusst. | | | |

Manuale d'uso

Indice

[1.Le basi 54](#_Toc3213)

[1.1 Sicurezza 54](#_Toc26197)

[2. Introduzione 58](#_Toc21064)

[2.1 Uso previsto 58](#_Toc5177)

[2.2 Contraindicazioni 58](#_Toc8235)

[2.3 Informazioni sul prodotto 59](#_Toc30004)

[2.4 Disimballaggio 60](#_Toc238)

[2.5 Simboli 60](#_Toc7409)

[3. Uso del misuratore 62](#_Toc11326)

[3.1 Ricarica della batteria 62](#_Toc12679)

[3.2 Misurazione della pressione arteriosa 63](#_Toc12431)

[3.3 Rivedere i dati registrati in Cronologia 65](#_Toc19841)

[4.Risoluzione dei problemi 66](#_Toc5245)

[5. Manutenzione 68](#_Toc25157)

[5.1 Manutenzione 68](#_Toc23592)

[5.2 Pulizia 68](#_Toc8829)

[5.3 Conservazione 68](#_Toc23158)

[5.4 Smaltimento 69](#_Toc23760)

[6.Specifiche................. 69](#_Toc13666)

[7. Dichiarazione FCC 71](#_Toc12666)

[8. Precauzione IC 72](#_Toc32190)

[9. Compatibilità elettromagnetica 73](#_Toc8571)

# **1.**Le basi

Il presente manuale contiene le istruzioni necessarie per utilizzare il prodotto in sicurezza e in conformità con la sua funzione e l'uso previsto. L'osservanza di questo manuale è un prerequisito per corrette prestazioni del prodotto e per il suo corretto funzionamento, a garanzia della sicurezza del paziente e dell'operatore.

## 1.1 Sicurezza

 **Avvertenze e suggerimenti**

* Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi di aver letto attentamente il presente manuale e di aver pienamente compreso le precauzioni e i rischi corrispondenti.
* Questo dispositivo è stato progettato per un uso pratico, ma non sostituisce la visita del medico.
* I dati e i risultati visualizzati sull'apparecchio sono solo di riferimento e non possono essere utilizzati direttamente per l'interpretazione diagnostica o per il trattamento.
* Si sconsiglia l’utilizzo di questo dispositivo se si ha un pacemaker o altri dispositivi impiantati. Seguite il consiglio del vostro medico, se applicabile.
* Non utilizzare questo dispositivo con un defibrillatore.
* Non utilizzare questo dispositivo durante un esame di risonanza magnetica.
* Non utilizzare il dispositivo in un ambiente combustibile (ad es. un ambiente arricchito di ossigeno).
* Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non pulire il dispositivo con acetone o altre soluzioni volatili.
* Non lasciar cadere questo dispositivo e non sottoporlo a forti impatti.
* Non collocare questo apparecchio in recipienti a pressione o dispositivi di sterilizzazione a gas.
* Non smontare il dispositivo perché questo potrebbe causare danni o malfunzionamenti o impedire il funzionamento del dispositivo.
* Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con un limitato acume fisico, sensoriale o mentale o con una mancanza di esperienza e/o una mancanza di conoscenza, a meno che non vengano sorvegliati da qualcuno responsabile della loro sicurezza o non ricevano istruzioni da questa persona su come utilizzare il dispositivo. I bambini dovrebbero essere sorvegliati in prossimità del dispositivo per assicurarsi che non giochino con esso.
* Non utilizzare il dispositivo su persone con pelle sensibile o con allergie.
* Non conservare il dispositivo nei seguenti luoghi: luoghi in cui il dispositivo è esposto alla luce diretta del sole, a temperature o a livelli di umidità elevati o a una forte contaminazione; luoghi vicini a fonti d'acqua o fiamme; o luoghi soggetti a forti influenze elettromagnetiche.
* Non far oscillare il dispositivo con la cinghia, si potrebbero causare lesioni.
* Questo dispositivo visualizza le variazioni del battito cardiaco, ecc. che possono avere cause diverse. Queste possono essere innocue, ma possono anche essere provocate da malattie o patologie di diversa gravità. Si prega di consultare un medico specialista se si ritiene di avere una malattia o una patologia.
* Le misurazioni dei segni vitali, come quelle effettuate con questo dispositivo, non possono identificare tutte le malattie. Indipendentemente dalle misurazioni effettuate con questo apparecchio, si consiglia di consultare immediatamente il proprio medico se si riscontrano sintomi che potrebbero indicare una malattia grave.
* Non effettuare autodiagnosi o automedicazioni sulla base di questo dispositivo senza aver consultato il medico. In particolare, non iniziare ad assumere nuovi farmaci o a modificare il tipo e/o il dosaggio di quelli esistenti senza previa approvazione.
* Questo dispositivo non sostituisce una visita medica per il cuore o altre funzioni dell'organo che richiedono misurazioni più complesse.
* Non è possibile utilizzare questo dispositivo per diagnosi di malattie o patologie. Queste sono responsabilità esclusive del vostro medico.
* Pulire il dispositivo e i bracciali con un morbido panno asciutto o inumidito con acqua e detergente neutro. Non utilizzare mai alcool, benzene, diluenti o altri prodotti chimici aggressivi per pulire il dispositivo o i bracciali.
* Evitare di piegare strettamente i bracciali o di avvolgere i tubi flessibili per lunghi periodi, per evitare di ridurre la durata del componente.
* Il dispositivo e i bracciali non sono resistenti all'acqua. Evitare che pioggia, sudore e acqua entrino in contatto con il dispositivo e i bracciali.
* Le misurazioni possono risultare distorte se il dispositivo viene utilizzato vicino a televisori, forni a microonde, telefoni cellulari, raggi X o altri dispositivi con forti campi elettrici.
* Non modificare il dispositivo. Si danneggerebbe il dispositivo.
* Per misurare la pressione arteriosa, il bracciale va stretto intorno al braccio con abbastanza forza da fermare temporaneamente il flusso sanguigno attraverso l'arteria. Ciò può causare dolore, intorpidimento o un segno rosso temporaneo sul braccio. Questa condizione apparirà soprattutto quando più misurazioni vengono eseguite di seguito. Qualsiasi dolore, intorpidimento o segni rossi scompariranno con il tempo.
* Non applicare il bracciale su un braccio dove è già presente un altro dispositivo medico elettronico. L'apparecchiatura potrebbe non funzionare correttamente.
* Le persone che hanno una grave insufficienza circolatoria del braccio devono consultare un medico prima di utilizzare il dispositivo, per evitare problemi di salute.
* Non diagnosticare da sé i risultati della misurazione e iniziare un trattamento di propria iniziativa. Consultare sempre il proprio medico per valutare i risultati e il trattamento successivo.
* Non applicare il bracciale su un braccio con una ferita non guarita.
* Non applicare il bracciale su un braccio con una flebo endovenosa o una trasfusione di sangue. Può causare lesioni o complicazioni.
* Non utilizzare il dispositivo in presenza di gas infiammabili, come i gas anestetici. Può causare un'esplosione.
* Non utilizzare il dispositivo in ambienti ad alta concentrazione di ossigeno, come una camera iperbarica o una tenda ad ossigeno. Può causare un incendio o un'esplosione.

# 2. Introduzione

## 2.1 Uso previsto


Il prodotto è concepito per essere utilizzato per misurare, visualizzare, esaminare e memorizzare le variazioni della pressione sanguigna in casa o in strutture sanitarie.

I dati e i risultati forniti da questo dispositivo sono solo a scopo di screening preliminare e non possono essere utilizzati direttamente per diagnosi o trattamenti.

## 2.2 Contraindicazioni

* Questo dispositivo è controindicato per l'uso in ambienti ambulatoriali.
* Questo dispositivo è controindicato per l'uso su aeromobili.

## 2.3 Informazioni sul prodotto



1.Pulsante Start/Stop

* Accensione/spegnimento
* Premere per Start/Stop la misurazione della pressione arteriosa.

2.Pulsante funzione

Premere per rivedere i dati storici.

3.Schermo di visualizzazione

4.Connessione cavo

Collegare con il cavo di ricarica.

5.Bracciale

6.Indicatore LED

* La luce blu è accesa: la batteria è in carica.
* La luce blu è spenta: la batteria è completamente carica.

## 2.4 Disimballaggio

Unità principale; Cavo di ricarica; Manuale d'uso; Guida veloce.

## 2.5 Simboli

|  |  |
| --- | --- |
| **Simbolo** | **Descrizione** |
| 制造商 | Produttore |
| **制造日期** | Data di fabbricazione |
| **SN** | Numero di serie |
| 垃圾桶 | Indica un dispositivo medico che non deve essere smaltito come rifiuto comune non differenziato. |
| 查阅说明书 | Seguire le istruzioni per l'uso. |
| BF型 | Parte applicata di tipo BF |
| MR unsafe | RM non sicura. Presenta pericoli in tutti gli ambienti RM in quanto il dispositivo contiene materiali fortemente ferromagnetici. |
| **IP22** | Resistente all'ingresso di liquidi |
| CE0197 | Marchio CE |
| **欧代** | Rappresentante autorizzato nella comunità europea |
| UKCA | Marchio UKCA |
| 英代 | Rappresentante autorizzato nel Regno Unito |
| FCC-02 | Questo prodotto è conforme alle norme e ai regolamenti della Federal Communication Commission. |
| C:\Users\zhengleyi\Desktop\！！！\法规类symbol图库\标识\IC.pngIC | Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che sono conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation, Scienza e sviluppo economico Canada. |
|  | Radiazioni non ionizzanti |
| 循环 | Questo prodotto è conforme a verpackG. |
| 法国垃圾桶 | I nostri prodotti e imballaggi possono essere riciclati, non gettarli!  Trova i punti di riciclo sul sito www.quefairedemesdechets.fr  (Applicabile solo per il mercato francese). |
| C:\Users\wangwenwei\Desktop\法规类symbol图库\标识\心跳.png心跳 | Simbolo del battito cardiaco |
| battery | Simbolo della batteria |
| C:\Users\wangwenwei\Desktop\法规类symbol图库\标识\蓝牙.svg蓝牙 | Simbolo Bluetooth |
| 数据传输 1 | Simbolo di trasmissione dati |
|  | Premere per visualizzare il record successivo |
|  | Premere per tornare alla schermata iniziale |
|  | Record attuale / Record totali |

# 3. Uso del misuratore

## 3.1 Ricarica della batteria

Utilizzare il cavo USB per caricare il misuratore. Collegare il cavo USB ad un caricatore USB o al PC. Ci vogliono 2 ore per la ricarica completa. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore si spegnerà.

Il misuratore funziona con un consumo di energia molto ridotto, e una carica completa di solito dura mesi. Sullo schermo viene visualizzato il simbolo della batteria, che indica lo stato della batteria.

**Nota:** Il dispositivo non può essere utilizzato durante la ricarica.

## 3.2 Misurazione della pressione arteriosa

### 3.2.1 Prima di effettuare misurazioni

Per garantire misurazioni accurate, seguire queste indicazioni:

* Riposare per almeno 5 minuti prima di effettuare le misurazioni.
* Lo stress aumenta la pressione arteriosa. Evitare di effettuare misurazioni quando si è sotto stress.
* Togliere gli abiti aderenti dal braccio.
* Una singola misurazione non fornisce un'indicazione accurata della vostra pressione arteriosa reale. È necessario prendere e registrare diversi risultati durante un periodo di tempo.
* Cercate di misurare la pressione arteriosa alla stessa ora ogni giorno per mantenere la coerenza.


### 3.2.2 Applicazione del bracciale

1. Avvolgere il bracciale intorno al braccio superiore, circa 1 o 2 cm sopra l'articolazione del gomito, come mostrato.

2. Applicare il bracciale direttamente sulla pelle, in quanto gli indumenti possono causare un polso debole e errori di misurazione.

3. La compressione della parte superiore del braccio, causata dall'arrotolamento di una manica della camicia, può impedire letture accurate.

4. Verificare che il segno di posizione dell'arteria sia allineato con l'arteria.





Area arteriosa

Nota: Mantenere la posizione di applicazione allineata all’ospite con il dito medio.

### 3.2.3 Sedersi correttamente

Per effettuare le misurazioni è necessario essere rilassati e comodamente seduti. Sedetevi su una sedia con le gambe non incrociate e i piedi appoggiati sul pavimento. Posizionare il braccio su un tavolo, in modo che il bracciale si trovi all'altezza del cuore.



### 3.2.4 Misurazione della pressione arteriosa

1. Accendere il misuratore della pressione arteriosa.

2. Premere il pulsante Start/Stop per iniziare a misurare la pressione arteriosa.

3. Il misuratore sgonfierà lentamente il bracciale automaticamente durante le misurazioni. Una tipica misurazione richiede circa 30 s.

4. Le letture vengono visualizzate al termine della misurazione.

È possibile premere nuovamente il pulsante Start/Stop per arrestare la misurazione della pressione arteriosa.

Nota: Durante le misurazioni, si dovrebbe rimanere fermi e non stringere il bracciale.

### 3.2.5 Dopo aver preso le misurazioni


Terminata la misurazione il misuratore rilascerà automaticamente il gas nel bracciale.

Dopo aver effettuato le misurazioni premere il pulsante di spegnimento. Rimuovere il bracciale.

**Nota:** Il dispositivo ha una funzione di spegnimento automatico, che spegne automaticamente l'alimentazione 2 minuti dopo aver eseguito le misurazioni.

## 3.3 Rivedere i dati registrati in Cronologia

È possibile rivedere i risultati della cronologia nella schermata Cronologia. Pulsante Funzione pressione per accedere alla schermata Cronologia. Gli ultimi risultati della misurazione verranno visualizzati per impostazione predefinita.



Per visualizzare le registrazioni successive, premere il pulsante **SUCCESSIVO**.

Per uscire dalla schermata Cronologia, premere il pulsante **HOME**.

# **4.**Risoluzione dei problemi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Possibile causa** | **Soluzione** |
| Manca energia.  Sul dispositivo non viene visualizzato niente. | La batteria è scarica | Ricaricare la batteria |
| Le letture della pressione arteriosa appaiono troppo alte o troppo basse | La pressione arteriosa varia costantemente. Molti fattori, tra cui lo stress, l'ora del giorno e/o il modo in cui si applica il bracciale, possono influenzare la pressione arteriosa. | Restare fermi un momento e riprovare |
| Errore 1  Applicare il bracciale stringendolo di più. | Il bracciale è applicato in modo troppo allentato | Stringere il bracciale e riprovare. |
| Errore 2  Non muoversi e non parlare, stare fermi. | Muovendosi o parlando durante le misurazioni, si interferisce con la pressione del bracciale. | Rimanere fermi e non parlare durante la misurazione |
| Errore 3  Togliere gli indumenti che interferiscono con il bracciale. | Il segnale è debole durante la misurazione della pressione arteriosa. | Misurare la pressione arteriosa a braccio nudo. |
| Errore x (x>4)  Contattare il servizio clienti. | Il dispositivo ha un malfunzionamento. | Contattare il servizio clienti. |

# 5. Manutenzione

## 5.1 Manutenzione

Per proteggere il misuratore da eventuali danni, conservare il misuratore e i componenti in un luogo pulito e sicuro.

Attenzione: NON smontare o tentare di riparare il misuratore o altri componenti. Ciò potrebbe causare letture della pressione sanguigna imprecise.

## 5.2 Pulizia

* Non utilizzare detergenti abrasivi o volatili.
* Utilizzare un panno morbido asciutto o inumidito con un detergente delicato (neutro) per pulire il misuratore e il bracciale e poi asciugarlo con un panno asciutto.
* Non utilizzare benzina, diluenti o solventi simili per pulire il misuratore e il bracciale o altri componenti.

## 5.3 Conservazione

Conservare il misuratore e gli altri componenti nella custodia quando non vengono utilizzati.

* Conservare il misuratore e gli altri componenti in un luogo pulito e sicuro.
* Non conservare il misuratore e gli altri componenti in luoghi esposti a temperature estreme, umidità, luce solare diretta, polvere o vapori corrosivi, come la candeggina.

## 5.4 Smaltimento



Le batterie e gli strumenti elettronici devono essere smaltiti in conformità con le normative locali applicabili, non come rifiuti domestici.

# 6. Specifiche

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Classificazioni** | | |
| Direttiva CE | MDD, 93/42/CEE | |
| ROSSO, 2014/53/UE | |
| ROHS 2.0, 2011/65/UE | |
| Grado di protezione contro le scosse elettriche | Tipo BF | |
| **Ambientale** | | |
| **Articolo** | **Operativo** | **Conservazione** |
| Temperatura | Da 5 a 45°C | Da -25 a 70°C |
| Umidità relativa (senza condensa) | Dal 10% al 95% | Dal 10% al 95% |
| Barometrica | Da 700 a 1060 hPa | Da 700 a 1060 hPa |
| Grado di resistenza alla polvere e all'acqua | IP22 | |
| Test di caduta | 1,0 m | |
| **Fisico** | | |
| Dimensione (unità principale) | 135 mm (L) × 45 mm (L) × 20 mm (A) | |
| Peso (unità principale) | 240 g | |
| Misura del bracciale | Bracciale per adulti: 22-42cm | |
| Connettività wireless | Bluetooth 4.0 BLE integrato | |
| **Alimentazione** | | |
| Ingresso di carica | USB Tipo-C, CC 5V | |
| Tipo di batteria | Ricaricabile agli ioni di litio | |
| Durata della batteria | 500 misurazioni | |
| Tempo di ricarica | 2 ore | |
| **Misurazioni della pressione arteriosa** | | |
| Tecnologia | Metodo oscillometrico | |
| Intervallo di misurazione della pressione | 0 - 300mmHg | |
| Precisione della misurazione della pressione | ±3mmHg o 2%, a seconda di quale dei due valori è maggiore | |
| Intervallo di frequenza degli impulsi | Da 40 a 200 / bpm | |
| Precisione della frequenza degli impulsi | ±2 /bpm | |
| Precisione clinica | Soddisfa IEC 80601-2-30 | |
| **Conservazione** | | |
| Registrazioni della pressione arteriosa | 50 | |
| **Bluetooth RF** | | |
| Gamma frequenza | 2,402 - 2,480 GHz | |
| Potenza massima RF | -10 dBm | |
| **Periodo durevole** | | |
| Vita utile | 5 anni | |
| Nota: la vita utile qui viene calcolata dal primo utilizzo, escluso il tempo di conservazione, non la durata di conservazione! | | |

# 

# **7.** Dichiarazione FCC

Avvertenza FCC:

ID FCC: 2ADXK-8621

Eventuali variazioni o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC. L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e

(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

N.B.: questa apparecchiatura è stata testata e riscontrata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, usa e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- riorientare o riposizionare l'antenna ricevente;

- aumentare la distanza fra l'apparecchiatura e il ricevitore;

- collegare l'apparecchiatura a una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore;

- consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Il dispositivo è stato valutato come soddisfacente i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatili senza restrizioni.

# **8.** Precauzione IC

IC ID: 29845-B001

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che sono conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Il dispositivo non deve causare interferenze.

(2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

# 9. Compatibilità elettromagnetica

Il dispositivo soddisfa i requisiti della norma EN 60601-1-2.

 **Avvertenze e suggerimenti**

* L'utilizzo di accessori diversi da quelli specificati in questo manuale può comportare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una diminuzione dell'immunità elettromagnetica del dispositivo.
* Il dispositivo o i suoi componenti non devono essere utilizzati adiacenti o sovrapposti ad altre apparecchiature.
* Il dispositivo necessita di particolari precauzioni per quanto riguarda la EMC e deve essere installato e messo in servizio secondo le informazioni EMC fornite di seguito.
* Altri dispositivi possono interferire con questo dispositivo anche se soddisfano i requisiti CISPR.
* Quando il segnale in ingresso è al di sotto dell'ampiezza minima prevista dalle specifiche tecniche, potrebbero risultare misurazioni errate.
* Le apparecchiature di comunicazione portatili e mobili possono influire sulle prestazioni del dispositivo.
* Altri dispositivi che hanno trasmettitori o sorgenti RF possono influenzare questo dispositivo (ad esempio telefoni cellulari, PDA e PC con funzionalità wireless).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Linee guida e dichiarazione - Emissioni elettromagnetiche** | | |
| Il misuratore di pressione arteriosa è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del misuratore di pressione arteriosa deve assicurarsi che sia utilizzato in tale ambiente. | | |
| **Test delle emissioni** | **Conformità** | **Ambiente elettromagnetico - linee guida** |
| Emissioni RF CISPR 11 | Gruppo 1 | Il misuratore di pressione arteriosa utilizza l'energia RF solo per il funzionamento interno. Pertanto, le sue emissioni RF sono molto basse e non possono causare interferenze nelle apparecchiature elettroniche vicine. |
| Emissioni RF CISPR 11 | Classe B | Il misuratore di pressione arteriosa è adatto all'uso in tutti gli edifici, compresi quelli domestici e quelli collegati direttamente alla rete elettrica pubblica a bassa tensione per alimentazione di strutture ad uso domestico. |
| Emissioni armoniche IEC61000-3-2 | N/D |
| Fluttuazioni di tensione/Emissioni di sfarfallio IEC 61000-3-3 | N/D |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Linee guida e dichiarazione - Immunità elettromagnetica** | | | |
| Il misuratore di pressione arteriosa è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o l'utente del misuratore di pressione arteriosa deve assicurarsi che sia utilizzato in tale ambiente. | | | |
| **Prova di immunità** | **Livello di prova IEC60601** | **Livello di conformità** | **Ambiente elettromagnetico - linee guida** |
| Scariche elettrostatiche (ESD)  IEC 61000-4-2 | ± 8 kV a contatto  ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV in aria | ± 8 kV a contatto  ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV in aria | I pavimenti devono essere in legno, cemento o piastrelle. Se i pavimenti sono rivestiti di materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%. |
| Transitori elettrici veloci/scariche  IEC 61000-4-4 | ± 2 kV per la potenza  linee di alimentazione  100 kHz frequenza di ripetizione  ± 1 kV per  linee di ingresso/uscita | N/D | -- |
| Sovratensione  IEC 61000-4-5 | ± 0,5 kV, ±1 kV differenziale  modalità linea-linea | N/D | -- |
| Cadute di tensione, brevi  Interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di ingresso dell'alimentazione  IEC 61000-4-11 | **0% UT**  **(Calo del 100% in UT)**  **per 0,5 cicli** a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315°  **0% UT**  **(Calo del 100% in UT)**  **per 1 ciclo** a 0°  **70% UT**  **(Calo del 30% in UT)**  **per 25/30 cicli** a 0°  **0% UT**  **(Calo del 100% in UT)**  **per 250/300 cicli** a 0° | N/D | -- |
| Campo magnetico a frequenza di rete (50/60 HZ) IEC 61000-4-8 | 30 A/m, 50/60 Hz | 30 A/m, 50/60 Hz | I campi magnetici a frequenza di rete devono essere ai livelli caratteristici di una tipica ubicazione in un ambiente commerciale o ospedaliero tipico. |
| Nota: UT è la tensione di rete CA prima dell'applicazione del livello di test. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Linee guida e dichiarazione - Immunità elettromagnetica** | | | |
| Il misuratore di pressione arteriosa è destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato. Il cliente o l'utente del misuratore di pressione arteriosa deve assicurarsi che sia utilizzato nell’ambiente descritto di seguito. | | | |
| **Prova di immunità** | **Livello di prova IEC60601** | **Livello di conformità** | **Ambiente elettromagnetico - linee guida** |
| RF condotta  IEC61000-4-6 | 3 Vrms  Da 150 kHz a 80 MHz 6 Vrms Da 150 kHz a 80 MHz al di fuori delle bande ISM | N/D | Le apparecchiature di comunicazione a RF portatili e mobili  non devono essere utilizzate a una distanza inferiore a  qualsiasi parte del sistema, compresi i cavi, rispetto alla distanza di separazione raccomandata calcolata dall'equazione appropriata per la frequenza del trasmettitore.  Distanze di separazione consigliate:      80 MHz A 800 MHz    800 MHz A 2,7 GHz  Dove, *P* è la potenza massima nominale in uscita del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore e *d* è la distanza di separazione raccomandata in metri (m).  Le intensità di campo dei trasmettitori a RF fissi, determinate da un'indagine elettromagnetica sul sito a, devono essere inferiori al livello di conformità in ciascuna gamma di frequenze b.  Possono verificarsi interferenze in prossimità di apparecchiature contrassegnate con i seguenti simboli: |
| RF irradiata  IEC61000-4-3 | 10 V/m  80 MHz A 2,7 GHz | 10 V/m |
| Nota 1: Da 80 MHz a 800 MHz, si applica la distanza di separazione per la gamma di frequenze più elevata.  Nota 2: Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone. | | | |
| a Le bande ISM (industriali, scientifiche e mediche) tra 0,15 MHz e 80 MHz vanno da 6,765 MHz a 6,795 MHz; da 13,553 MHz a 13,567 MHz; da 26,957 MHz a 27,283 MHz; e da 40,66 MHz a 40,70 MHz. Le bande radioamatoriali comprese tra 0,15 MHz e 80 MHz sono: 1,8 MHz - 2,0 MHz, 3,5 MHz - 4,0 MHz, 5,3 MHz - 5,4 MHz, 7 MHz - 7,3 MHz, 10,1 MHz - 10,15 MHz, 14 MHz - 14,2 MHz, 18,07 MHz - 18,17 MHz, 21,0 MHz - 21,4 MHz, 24,89 MHz - 24,99 MHz, 28,0 MHz - 29,7 MHz e 50,0 MHz - 54,0 MHz.  b I livelli di conformità nelle bande di frequenza ISM tra 150 kHz e 80 MHz e nella gamma di frequenze da 80 MHz a 2,7 GHz hanno lo scopo di ridurre la probabilità che le apparecchiature di comunicazione mobili/portatili possano causare interferenze se vengono inavvertitamente introdotte nelle aree del paziente. Per questo motivo, un fattore aggiuntivo di 10/3 è stato incorporato nelle formule utilizzate per calcolare la distanza di separazione raccomandata per i trasmettitori in questi intervalli di frequenza.  c Le intensità di campo provenienti da trasmettitori fissi, quali stazioni base per radiotelefoni (cellulari/cordless) e radiomobili terrestri, radio amatoriali, trasmissioni radio AM e FM e trasmissioni televisive, non possono essere previste teoricamente con precisione. Per valutare l'ambiente elettromagnetico dovuto ai trasmettitori RF fissi, è necessario prendere in considerazione un'indagine elettromagnetica del sito. Se l'intensità di campo misurata nella posizione in cui viene utilizzato il misuratore di pressione arteriosa supera il livello di conformità RF applicabile di cui sopra, è necessario controllare il misuratore di pressione arteriosa per verificarne il normale funzionamento. Se si osservano prestazioni anomale, potrebbero essere necessarie ulteriori misure, come il riorientamento o il riposizionamento del misuratore di pressione arteriosa.  d Oltre la gamma di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono essere inferiori a 3 V/m. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Distanze di separazione consigliate tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e il misuratore di pressione arteriosa** | | | |
| Il misuratore di pressione arteriosa è destinato all'uso in un ambiente elettromagnetico in cui sono controllati i disturbi RF irradiati. Il cliente o l'utente del misuratore di pressione arteriosa può contribuire a prevenire le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra le apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e il misuratore di pressione arteriosa, come consigliato di seguito, in base alla potenza massima in uscita dalle apparecchiature di comunicazione. | | | |
| **Potenza nominale massima di uscita del trasmettitore (W)** | **Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore (m)** | | |
| 150 kHz A 80 MHz | 80 MHz A 800 MHz | 800 MHz A 2,7 GHz |
| 0,01 | 0,12 | 0,04 | 0,07 |
| 0,1 | 0,37 | 0,12 | 0,23 |
| 1 | 1,17 | 0,35 | 0,70 |
| 10 | 3,70 | 1,11 | 2,22 |
| 100 | 11,70 | 3,50 | 7,00 |
| Per i trasmettitori la cui potenza di uscita massima non è indicata in precedenza, la distanza di separazione raccomandata “d” in metri (m) può essere stimata utilizzando l'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore; dove P è la potenza nominale massima di uscita del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore.  Nota 1: A 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per l'intervallo di frequenza superiore.  Nota 2: Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone. | | | |

Manual del Usuario

Contenidos

[1. Conceptos Básicos 82](#_Toc26623)

[1.1 Seguridad 82](#_Toc6412)

[2. Introducción 86](#_Toc20843)

[2.1 Uso Previsto 86](#_Toc28011)

[2.2 Contraindicaciones 86](#_Toc4868)

[2.3 Acerca del Producto 87](#_Toc6818)

[2.4 Desembalaje 88](#_Toc11002)

[2.5 Símbolos 88](#_Toc4870)

[3. Uso del monitor 90](#_Toc9112)

[3.1 Cargar la batería 90](#_Toc26629)

[3.2 Medición de la presión arterial 91](#_Toc2565)

[3.3 Revisar Registros del Historial 93](#_Toc24704)

[4.Resolución de Problemas 94](#_Toc31437)

[5. Mantenimiento 95](#_Toc6425)

[5.1 Mantenimiento 95](#_Toc25418)

[5.2 Limpieza 96](#_Toc3943)

[5.3 Almacenamiento 96](#_Toc15666)

[5.4 Desecho 96](#_Toc26327)

[6. Especificaciones 97](#_Toc32412)

[7. Declaración FCC 99](#_Toc6832)

[8. Precaución de circuito integrado 100](#_Toc3581)

[9. Compatibilidad electromagnética 101](#_Toc32112)

# 1. Conceptos Básicos

Este manual contiene las instrucciones necesarias para operar el producto de manera segura según las funciones y conforme a su uso previsto. Leer este manual es un requisito previo para el funcionamiento correcto del producto y su correcta operación, lo que garantiza la seguridad del operador y del paciente.

## 1.1 Seguridad

 **Advertencias y Consejos**

* Antes de utilizar el dispositivo, asegúrese de haber leído este manual y de haber comprendido las precauciones y riesgos que deberá tener en cuenta.
* Este dispositivo se ha diseñado para el uso práctico pero no remplaza la visita médica.
* La información y los resultados que se muestran en el dispositivo son solo para referencia y no se pueden utilizar directamente para la interpretación del diagnóstico o tratamiento.
* Recomendamos no utilizar este dispositivo si usted lleva un marcapasos o algún otro dispositivo implantado. Siga las instrucciones médicas, según corresponda.
* No utilice este dispositivo con un desfibrilador.
* No utilice este dispositivo durante una resonancia magnética.
* No utilice este dispositivo en un ambiente inflamable (es decir en un ambiente enriquecido con oxígeno).
* Nunca sumerja el dispositivo en agua u otro líquido. No limpie el dispositivo con acetona o alguna otra solución volátil.
* No deje caer el dispositivo o lo exponga a impactos Fuertes.
* No coloque este dispositivo en recipientes a presión o gas.dispositivos de esterilización.
* No desarme el dispositivo ya que podría provocar daños y mal funcionamiento en el dispositivo o dificultar el manejo.
* Este dispositivo no está destinado al uso por parte de personas (incluyendo niños) con alguna limitación física, sensorial o mental o falta de experiencia y/o conocimiento a menos que alguien responsable por su seguridad los supervise, o reciban instrucciones por parte de esta persona con respecto al funcionamiento del dispositivo. Se debe supervisar a los niños que se encuentren cerca de este dispositivo para prevenir que jueguen con el mismo.
* No utilice este dispositivo con alguien que posea piel sensible o alergias.
* No guarde el dispositivo en los siguientes lugares: lugares en los que el dispositivo está expuesto a la luz solar directa, lugares con temperaturas elevadas o niveles altos de humedad o contaminación; lugares cercanos a fuentes de agua o fuego; lugares de influencia electromagnética elevada.
* No gire el dispositivo con la correa ya que podría dañarlo.
* El dispositivo muestra cambios en los latidos del corazón, etc. Los cuales pueden tener distintas causas. Pueden ser inocuos, pero también pueden manifestarse debido a enfermedades o trastornos de distintos grados se severidad. Consulte a su médico si cree tener una enfermedad o trastorno.
* Las mediciones de signos vitales tales como las que se detectan por medio de estos dispositivos, no pueden identificar todas las enfermedades. Sin importar las mediciones que se detectaron por medio de este dispositivo, es aconsejable que visite a su médico inmediatamente si experimenta síntomas que podrían indicar alguna enfermedad grave.
* No se auto diagnostique o auto medique basándose en el dispositivo sin consultar a su médico. No comience a tomar una medicación nueva o cambie el tipo de producto o dosis de ningún medicamente sin la aprobación de su médico.
* Este dispositivo no sustituye a un examen médico de su corazón u otras funciones de órganos que requieren mediciones más complejas.
* No es posible utilizar este dispositivo para diagnosticar enfermedades o trastornos. Esa tarea le corresponde exclusivamente a su médico.
* Limpie los brazaletes con un paño suave y seco o un paño humedecido con agua y detergente neutro. Nunca utilice alcohol, benceno, disolvente u otro químico fuerte para limpiar el dispositivo o los brazaletes.
* Evite apretar demasiado los brazaletes o enroscar los latiguillos por largos periodos de tiempo para evitar reducir el tiempo de vida útil.
* El dispositivo y los brazaletes no son resistentes al agua. Mantenga el dispositivo y los brazaletes alejados de la lluvia y el agua.
* La mediciones pueden distorsionarse si el dispositivo se utiliza cerca de televisores, hornos microondas, móviles, rayos x o cualquier otro dispositivo con campos electromagnéticos fuertes.
* No modifique el dispositivo. Puede causarle daño.
* Para medir la presión arterial, el brazo debe estar comprimido por medio del brazalete y esta debe estar lo suficientemente ajustada para detener temporalmente el flujo de sangre a través de la arteria. Esto puede ocasionar dolor, entumecimiento o alguna marca roja temporal en el brazo. Estos síntomas aparecerán principalmente cuando se toman mediciones repetidamente. Cualquier dolor, entumecimiento o marcas desaparecerán al poco tiempo.
* No utilice el dispositivo en un brazo que tenga otro dispositivo electrónico. El equipo puede no funcionar de manera adecuada.
* Las personas con deficiencia circulatoria severa en el brazo, deben consultar con su médico antes de utilizar le dispositivo para evitar problemas médicos.
* No se auto diagnostique basándose en los resultados de las mediciones ni comience un tratamiento sin consultar a su médico. Siempre consulte a su médico para evaluar los resultados así como también el tratamiento a seguir.
* No coloque el brazalete en un brazo con alguna herida sin cicatrizar.
* No coloque los brazaletes en un brazo que esté recibiendo goteo intravenoso o transfusión de sangre. Ya que puede causar heridas o accidentes.
* No utilice el dispositivo donde haya gases inflamables tales como gases anestésicos. Puede ocasionar una explosión.
* No utilice el dispositivo en ambientes con alto contenido de oxígeno concentrado tales como una cámara de oxígeno de alta presión o una tienda de oxígeno. Puede ocasionar un incendio o explosión.

# 2. Introducción

## 2.1 Uso Previsto


El producto está diseñado para medir, mostrar, revisar y almacenar variaciones de presión arterial en el hogar o en instalaciones de atención médica.

La información y resultados que provee el dispositivo sirven para un examen de pre control únicamente y no se pueden utilizar directamente para hacer un diagnóstico o indicar un tratamiento.

## 2.2 Contraindicaciones

* Este dispositivo está contraindicado para utilizarse en ambientes ambulatorios.
* Este dispositivo está contraindicado para su uso en aviones.

## 2.3 Acerca del Producto



1. Botón de Inicio/Parada

* Encender/Apagar
* Presione el botón de Inicio/Parada para la medición de la presión arterial.

2.Botón de función

Presione para revisar los datos históricos.

3.Pantalla de Visualización

4.Conector del cable

Conecte con el cable cargador.

5.Brazo del brazo

6.Indicador LED

* La luz azul está encendida: la batería está cargando.
* La luz azul está apagada: la batería está completamente cargada.

## 2.4 Desembalaje

Unidad principal; Cable de carga; Manual de usuario; Guía rápida.

## 2.5 Símbolos

|  |  |
| --- | --- |
| **Símbolo** | **Descripción** |
| 制造商 | Fabricante |
| **制造日期** | Fecha de fabricación |
| **SN** | Número de Serie |
| 垃圾桶 | Indica un producto sanitario que no debe eliminarse como residuo municipal sin clasificar. |
| 查阅说明书 | Siga las instrucciones para Usar |
| BF型 | Parte aplicable tipo BF |
| MR unsafe | MRI no seguro Presenta peligros en todos los entornos de RM ya que el dispositivo contiene materiales fuertemente ferromagnéticos. |
| **IP22** | Resistente a la entrada de líquidos |
| CE0197 | Marcado CE |
| **欧代** | Representante autorizado en la comunidad europea |
| UKCA | Marcado UKCA |
| 英代 | Representante autorizado en el Reino Unido |
| FCC-02 | Este producto cumple con las reglas y regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones. |
| C:\Users\zhengleyi\Desktop\！！！\法规类symbol图库\标识\IC.pngIC | El dispositivo contiene transmisores y receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. |
|  | Radiación no ionizante |
| 循环 | Este producto cumple con verpackG. |
| 法国垃圾桶 | Nuestros productos y empaquetado se pueden reciclar, no los tire.  Busque donde puede desecharlos en el sitio www.quefairedemesdechets.fr  (Solo aplicable para el mercado francés) |
| C:\Users\wangwenwei\Desktop\法规类symbol图库\标识\心跳.png心跳 | Símbolo de latido |
| battery | Símbolo de batería |
| C:\Users\wangwenwei\Desktop\法规类symbol图库\标识\蓝牙.svg蓝牙 | Símbolo de Bluetooth |
| 数据传输 1 | Símbolo de transmisión de datos |
|  | Presione para visualizar el siguiente registro |
|  | Presione para regresar a la pantalla de inicio |
|  | Registro actual/ Registros totales |

# 3. Uso del monitor

## 3.1 Cargar la batería

Utilice el cable USB para cargar el monitor. Conecte el cable USB a un cargador USB o a un ordenador. Necesita 2 horas para cargar completamente. Cuando la batería esté cargada completamente, el indicador se apagará.

El monitor funciona con un consume de energía muy bajo y una carga completa suele durar meses. Un símbolo de batería, que indica el estado de la misma, aparece en la pantalla.

**Nota:** No se puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando.

## 3.2 Medición de la presión arterial

### 3.2.1 Antes de realizar la medición

Para garantizar mediciones correctas, siga las instrucciones:

* Descanse por al menos 5 minutos antes de realizar las mediciones.
* El estrés eleva la presión arterial. Evite realizar mediciones cuando esté estresado.
* Quite cualquier prenda ajustada del brazo.
* Una sola medición no proporciona un indicador preciso de su presión arterial. Necesita realizar las mediciones y registre varios resultados durante un periodo de tiempo.
* Intente medir su presión arterial al mismo momento cada día para mantener la consistencia.


### 3.2.2 Colocar el brazalete en el brazo

1. Coloque el brazalete alrededor del brazo superior, a 1 o 2 cm del codo, tal como se muestra en la imagen.

2. Coloque el brazalete directamente sobre la piel, ya que la tela puede causar un puso débil y resultar en errores de medición.

3. La constricción del brazo superior que se produce al recoger la manga de la prenda puede ocasionar errores en las mediciones.

4. Verifique que la marca de posición arterial esté alineada con la arteria.





Área arterial

Nota: mantenga la posición de uso alineada con el dedo medio.

### 3.2.3 Sentarse correctamente

Para realizar mediciones debe estar relajado y cómodamente sentado. Siéntese en una silla con las piernas sin cruzar y los pies rectos sobre el suelo. Coloque el brazo sobre la mesa para que el brazalete quede al nivel del corazón.



### 3.2.4 Medir la Presión arterial

1. Encienda el monitor de presión arterial.

2. Presione el botón de Inicio/Parada para comenzar a medición de la presión arterial.

3. El monitor desinflará automáticamente el brazalete mientras se realiza la medición. Una medición típica toma 30 segundos.

4. Las lecturas se muestran al finalizar la medición.

Puede presionar el botón de Inicio/Parada nuevamente para detener la medición de la presión arterial.

Nota: Mientras se realizan las mediciones, debe permanecer quieto sin apretar el brazalete.

### 3.2.5 Luego de Realizar la Medición


El monitor liberará automáticamente el gas del brazalete al finalizar la medición.

Presione el botón para apagar luego de realizar la medición. Quite el brazalete.

**Nota:** El dispositivo posee una función de apagado automático que apaga el equipo a los 2 minutos de finalizar la medición.

## 3.3 Revisar Registros del Historial

Puede revisar los resultados del historial en la pantalla Historial. Botón de función de presión para ingresar a la pantalla Historial. Los resultados de la última medición se mostrarán de forma predeterminada.



Para ver los demás registros, presione el botón **SIGUIENTE**.

Para salir de la pantalla del historial, presione el botón de **INICIO** .

# **4.**Resolución de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Causa Probable** | **Solución** |
| No hay energía.  No aparece ninguna pantalla en el dispositivo. | La batería está agotada. | Recargue la batería |
| Las lecturas de la presión arterial aparecen demasiado altas o demasiado bajas. | La presión arterial varía constantemente. Muchos factores tales como el estrés, el momento del día y cómo se coloca el brazalete en el brazo, pueden afectar la presión arterial. | Sosténgala firmemente durante un momento e inténtelo nuevamente. |
| Error 1  Ajuste más el brazalete del brazo. | El brazalete está demasiado flojo. | Ajuste el brazalete e inténtelo nuevamente. |
| Error 2  No lo quite ni hable, permanezca quieto. | Moverse o hablar mientras se realizan las mediciones y la presión del brazalete pueden alterar los resultados. | Permanezca quieto y no hable al momento de realizar las mediciones. |
| Error 3  Quite cualquier prenda que pueda interferir con el brazalete. | La señal es muy baja mientras se mide la presión arterial. | Tome la presión arterial de un brazo sin prendas. |
| Error x (x>4)  Comuníquese con el servicio al cliente. | El dispositivo no funciona correctamente. | Comuníquese con el servicio al cliente. |

# 

# 5. Mantenimiento

## 5.1 Mantenimiento

Para proteger su monitor de daños, guarde el monitor y sus componentes en un lugar limpio y seguro.

Precaución: No desarme o intente reparar este monitor ni ninguno de sus componentes. Esto puede causar lecturas de presión arterial inexactas.

## 5.2 Limpieza

* No utilice ningún limpiador abrasivo o volátil.
* Utilice un paño seco o un paño suave humedecido con detergente neutro para limpiar el monitor y el brazalete y luego séquelos con un paño seco.
* No utilice gasolina, disolventes o algún solvente similar para limpiar el monitor y el brazalete o cualquier otro componente.

## 5.3 Almacenamiento

Conserve el monitor y el resto de los componentes en el estuche cuando lo se los esté utilizando.

* Guarde el monitor y los componentes en un lugar limpio y seguro.
* No guarde el monitor ni ninguno de sus componentes en lugares expuestos a temperaturas extremas, humedad, luz solar directa, suciedad o vapores corrosivos tales como lejía.

## 5.4 Desecho

# 

Las baterías y los instrumentos electrónicos deben desecharse de acuerdo con la normativa local vigente, y no con los residuos domésticos.

# 6. Especificaciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Clasificaciones** | | |
| Disposición EC | MDD, 93/42/EEC | |
| RED, 2014/53/EU | |
| ROHS 2.0, 2011/65/EU | |
| Grado de protección contra shock eléctrico | Tipo BF | |
| **Ambiental** | | |
| **Ítem** | **Operativas** | **Almacenamiento** |
| Temperatura | 5 a 45°C | -25 a 70°C |
| Humedad relativa (sin condensación) | 10% a 95% | 10% a 95% |
| Barométrico | 700 a 1060 hPa | 700 a 1060 hPa |
| Grado de Resistencia al polvo y al agua | IP22 | |
| Prueba de caída | 1.0 m | |
| **Corporal** | | |
| Tamaño (unidad principal) | 135mm(L)×45mm(W)×20mm(H) | |
| Peso (unidad principal) | 240 g | |
| Tamaño del brazalete | Brazalete de adulto: 22-42cm | |
| Conectividad inalámbrica | Bluetooth incorporado 4.0 BLE | |
| **Suministro eléctrico** | | |
| Entrada de carga | USB tipo C, DC 5V | |
| Tipo de batería | Li-ion recargable | |
| Tiempo de ejecución de la batería | 500 mediciones | |
| Tiempo de carga | 2 horas | |
| **Medición de la presión arterial** | | |
| Tecnología | Método Oscilométrico | |
| Rango de medición de la presión | 0 – 300mmHg | |
| Precisión de la medición de la presión | ±3mmHg o 2%, el que sea mayor | |
| Rango de frecuencia del pulso | 40 a 200 /bpm | |
| Precisión de la frecuencia del pulso | ±2 /bpm | |
| Precisión clínica | Meet IEC 80601-2-30 | |
| **Almacenamiento** | | |
| Registros de presión arterial | 50 | |
| **Bluetooth RF** | | |
| Rango de frecuencia | 2.402 – 2.480 GHz | |
| Potencia Máx RF | -10 dBm | |
| **Periodo duradero** | | |
| Vida útil | 5 años | |
| Nota: ¡La vida útil aquí se calcula desde el primer uso, sin incluir el tiempo de almacenamiento, no la vida útil! | | |

# **7.** Declaración FCC

Advertencia FCC:

ID FCC: 2ADXK-8621

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El manejo del dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) El dispositivo no debe causar una interferencia perjudicial, y

(2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites de dispositivo digital de Clase B, de acuerdo a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

-Reorientar o reubicar la antena receptora.

-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

-Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto del que está conectado el receptor.

-Pedir asistencia al distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

# **8.** Precaución de circuito integrado

Identificación de circuito integrado: 29845-B001

Este dispositivo contiene transmisores y receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no debe provocar interferencia.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que puede producir un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Cualquier cambio o modificación no aprobada de manera explícita por la parte responsable de la aprobación puede anular la autoridad del usuario para usar el equipo.

# 9. Compatibilidad electromagnética

El dispositivo cumple con los requisitos de EN 60601-1-2.

 **Advertencias y Consejos**

* Si se utilizan accesorios que no sean los que se especifican en este manual, puede producirse un aumento en las emisiones electromagnéticas o una disminución de la inmunidad electromagnética del dispositivo.
* No se debe anexar el dispositivo ni ninguno de sus componentes a otro equipo.
* El dispositivo necesita precauciones especiales con respecto al EMC y se debe instalarse y poner en servicio de acuerdo con la información EMC que se detalla más abajo.
* Otros dispositivos pueden interferir con este aparato incluso si cumplen con los requisitos de CISPR.
* Cuando la señal atribuida está por debajo de la amplitud mínima que se provee en las especificaciones técnicas, se pueden producir mediciones erróneas.
* Los móviles y equipos de comunicación pueden afectar el rendimiento del dispositivo.
* Otros dispositivos que tienen transmisores RF pueden afectar el dispositivo (por ejemplo móviles, PDAs y ordenadores inalámbricos)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Guía y declaración - Emisiones electromagnéticas** | | |
| El Monitor de Presión Arterial debe utilizarse en el ambiente electromagnético especificado abajo. El cliente o usuario del Monitor de Presión Arterial debe asegurarse de que se utilice en dicho ambiente. | | |
| **Pruebas de emisiones** | **Cumplimiento** | **Entorno electromagnético - guía** |
| Emisiones de RF CISPR 11 | Grupo 1 | El Monitor de Presión Arterial sólo utiliza energía de RF para su función interna. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen ninguna interferencia en los equipos electrónicos cercanos. |
| Emisiones de RF CISPR 11 | Clase B | El Monitor de Presión Arterial puede utilizarse en establecimientos, incluyendo establecimientos domésticos y en aquellos que estén conectados de manera directa a una red pública de suministro de energía de baja tensión que suministra a edificios utilizados para fine domésticos. |
| Emisiones armónicas IEC61000-3-2 | N/A |
| Fluctuaciones de tensión / Emisiones de parpadeo IEC 61000-3-3 | N/A |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Guía y declaración - Inmunidad electromagnética** | | | |
| El Monitor de Presión Arterial debe utilizarse en el ambiente electromagnético especificado abajo. El cliente o usuario del Monitor de Presión Arterial debe asegurarse de que se utilice en dicho ambiente. | | | |
| **Prueba de inmunidad** | **Nivel de prueba IEC60601** | **Nivel de cumplimiento** | **Entorno electromagnético - guía** |
| Descarga electroestática (ESD por sus siglas en inglés)  IEC 61000-4-2 | ± 8 kV de Contacto  ±2 kV, ±4 kV, ±8k V, ±15 kV de aire | ± 8 kV de Contacto  ±2 kV, ±4 kV, ±8k V, ±15 kV de aire | Los pisos deben ser de madera, hormigón o losa de cerámica. Si los pisos están cubiertos de un material sintético, la humedad relativa debe ser de al menos 30% |
| Transitorios eléctricos rápidos/ ráfagas  IEC 61000-4-4 | ± 2 kV de potencia  líneas de alimentación  100 KHz frecuencia de repetición  ± 1 kV para líneas de entrada/salida | N/A | -- |
| Sobrecarga  IEC 61000-4-5 | ± 0,5 kV, ±1 kV modo línea por línea diferencial | N/A | -- |
| Bajas de voltaje, cortocircuitos  Interrupciones y variaciones de tensión en las líneas de entrada de alimentación  IEC 61000-4-11 | **0% UT**  **(100% de bajada en UT)**  **para un ciclo de 0,5** a 0°, 45°, 90°, 135°,180°, 225°, 270°, y 315°  **0% UT**  **(100% de bajada en UT)**  **para un ciclo** a 0º  **70% UT**  **(30% de bajada en UT)**  **para 25/30 ciclos** a 0º  **0% UT**  **(100% de bajada en UT)**  **para 250/300 ciclos** a 0º | N/A | -- |
| Campo magnético de frecuencia de alimentación (50/60 HZ) IEC 61000-4-8 | 30 A/m, 50/60 Hz | 30 A/m, 50/60 Hz | Los campos magnéticos de frecuencia de potencia deben estar a niveles característicos de una ubicación típica en un entorno comercial u hospitalario típico. |
| Nota: UT es la tensión de red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Guía y declaración - Inmunidad electromagnética** | | | |
| El Monitor de Presión Arterial debe utilizarse en el ambiente electromagnético especificado. El cliente o el usuario del Monitor de Presión Arterial debe asegurarse que se utilice en dicho ambiente como se describe abajo. | | | |
| **Prueba de inmunidad** | **Nivel de prueba IEC60601** | **Nivel de cumplimiento** | **Entorno electromagnético - guía** |
| RF conducida  IEC61000-4-6 | 3 Vrms  150 kHZ a 80 MHz  6 Vrms 150 kHz a 80 MHz fuera de bandas ISM | N/A | No se debe utilizar el equipo de comunicaciones  portátiles y móviles de RF cerca de  cualquier parte del sistema, incluyendo cables, sin cumplir la distancia de separación calculada a partir de la ecuación correspondiente para la frecuencia del transmisor.  Distancias de separación recomendadas:      80 MHz a 800 MHz    800 MHz a 2,7 GHz  Donde, *P* es la potencia máxima de salida del transmisor en watts (W) según el fabricante del transmisor y *d* es la distancia de separación recomendada en metros (m).  Las potencias de campo de transmisores fijos de RF, como se determinó a partir de una encuesta de sitio electromagnético a, deben ser menores que el nivel de cumplimiento en cada rango de frecuencia b.  Se puede producir una interferencia en los alrededores del equipo marcada con el siguiente símbolo: |
| RF radiada  IEC61000-4-3 | 10 V/m  80 MHz a 2,7 GHz | 10 V/m |
| Nota 1: Entre 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para la gama de frecuencias más alta.  Nota 2: Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. a propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas. | | | |
| a Las bandas ISM (industriales, científicas y médicas) entre 0,15 MHz y 80 MHz son 6,765 MHz a 6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; y 40,66 MHz a 40,70 MHz. Las bandas de radio amateur entre 0,15 MHz y 80 MHz son 1,8 MHz a 2,0 MHz, 3,5 MHz a 4,0 MHz, 5,3 MHz a 5,4 MHz, 7 MHz a 7,3 MHz, 10,1 MHz a 10,15 MHz, 14 MHz a 14,2 MHz, 18,07 MHz a 18,17 MHz, 21,0 MHz a 21,4 MHz, 24,89 MHz a 24,99 MHz, 28,0 MHz a 29,7 MHz y 50,0 MHz a 54,0 MHz.  b Los niveles de cumplimiento en las bandas de frecuencia ISM entre 150 kHz y 80 MHz y en el rango de frecuencia de 80 MHz a 2,7 GHz pretenden disminuir la posibilidad que un equipo de comunicaciones móviles/portátiles provoque interferencia si se lo acerca de manera inadvertida en las zonas del paciente. Por este motivo, se agregó un factor adicional de 10/3 dentro de la fórmula que se usa para calcular la distancia de separación recomendada para transmisores en estos rangos de frecuencia.  c Las potencias de campo de transmisores fijos, como ser estaciones de base para radio (celulares/inalámbricos) teléfonos, y radios móviles terrestres, radio amateur, transmisión radial AM y FM y transmisión de televisión no se pueden predecir de manera teórica con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de radiofrecuencia fijos, debe considerarse la posibilidad de realizar un estudio electromagnético del emplazamiento. Si la potencia de campo medida en la ubicación donde se utiliza el Monitor de Presión Arterial supera el nivel de cumplimiento de RF correspondiente de arriba, se deberá observar el Monitor de Presión Arterial para verificar una operación normal. Si observa un rendimiento irregular, es posible que se deben tomar medidas adicionales, como ser la reorientación o reubicación del Monitor de Presión Arterial.  d En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las potencias de campo deben ser menores a 3 V/m. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Distancias de separación recomendadas entre el equipo de comunicaciones portátil y móvil de RF y el Monitor de Presión Arterial.** | | | |
| El Monitor de Presión Arterial se debe utilizar en un ambiente electromagnético donde se controlen las alteraciones radiadas de RF. El cliente o el usuario del Monitor de Presión Arterial puede ayudar a prevenir la interferencia electromagnética al mantener la distancia mínima entre el equipo de comunicaciones portátil y móvil de RF (transmisores) y el Monitor de Presión Arterial como se recomienda abajo, según la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones. | | | |
| **Potencia nominal máxima de salida del transmisor (W)** | **Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m)** | | |
| 150 kHz a 80 MHz | 80 MHz a 800 MHz | 800 MHz a 2,7 GHz |
| 0,01 | 0,12 | 0,04 | 0,07 |
| 0,1 | 0,37 | 0,12 | 0,23 |
| 1 | 1,17 | 0,35 | 0,70 |
| 10 | 3,70 | 1,11 | 2,22 |
| 100 | 11,70 | 3,50 | 7,00 |
| Para los transmisores clasificados a una potencia de salida máxima que no esté enumerada arriba, la distancia de separación recomendada D en metros (m) se puede estimar al utilizar la ecuación correspondiente a la frecuencia del transmisor, donde P es la clasificación de la potencia de salida máxima del transmisor en watts (W) según el fabricante del transmisor.  Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia más alto.  Nota 2: Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. a propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas. | | | |

Manuel de l'utilisateur

Table des matières

[1. Les bases 110](#_Toc12524)

[1.1 Sécurité 110](#_Toc11030)

[2. Introduction 114](#_Toc21415)

[2.1 Utilisation prévue 114](#_Toc307)

[2.2 Contre-indications 114](#_Toc32131)

[2.3 À propos du produit 115](#_Toc29219)

[2.4 Déballage 116](#_Toc8545)

[2.5 Symboles 116](#_Toc27484)

[3. Utilisation du moniteur 118](#_Toc20791)

[3.1 Recharger la batterie 118](#_Toc13164)

[3.2 Mesure de la tension artérielle 119](#_Toc21951)

[3.3 Examiner les dossiers 121](#_Toc31803)

[4. Dépannage 122](#_Toc17185)

[5. Entretien 124](#_Toc9423)

[5.1 Entretien 124](#_Toc27731)

[5.2 Nettoyage 124](#_Toc24841)

[5.3 Stockage 124](#_Toc11859)

[5.4 Élimination 125](#_Toc23715)

[6. Caractéristiques 125](#_Toc1497)

[7. Déclaration FCC 127](#_Toc18868)

[8. Avertissement IC 129](#_Toc27613)

[9. Compatibilité électromagnétique 129](#_Toc30634)

# Les bases

Ce manuel contient les instructions nécessaires pour faire fonctionner le produit en toute sécurité et conformément à sa fonction et à l'utilisation prévue. Le respect de ce manuel est une condition préalable au bon fonctionnement du produit et à son utilisation correcte, ce qui garantit la sécurité du patient et de l'opérateur.

## 1.1 Sécurité

 **Avertissements et recommandations**

* Avant d'utiliser l'appareil, veuillez vous assurer que vous avez lu attentivement ce manuel et que vous comprenez parfaitement les précautions et les risques correspondants.
* Cet appareil a été conçu pour un usage pratique mais ne remplace pas une visite chez le médecin.
* Les données et les résultats affichés sur l'appareil sont uniquement destinés à servir de référence et ne peuvent être utilisés directement pour l'interprétation du diagnostic ou le traitement.
* Nous vous recommandons de ne pas utiliser ce dispositif si vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs implantés. Suivez les conseils de votre médecin, le cas échéant.
* N'utilisez pas ce dispositif avec un défibrillateur.
* N'utilisez pas ce dispositif pendant un examen IRM.
* N'utilisez pas l'appareil dans un environnement combustible (c'est-à-dire un environnement enrichi en oxygène).
* N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'acétone ou d'autres solutions volatiles.
* Ne faites pas tomber l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs violents.
* Ne pas placer cet appareil dans des récipients sous pression ou des dispositifs de stérilisation au gaz.
* Ne démontez pas le dispositif, car cela pourrait l'endommager, provoquer des dysfonctionnements ou entraver son fonctionnement.
* Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont la capacité physique, sensorielle ou mentale est limitée ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles reçoivent des instructions de cette personne sur la manière d'utiliser le dispositif. Les enfants doivent être surveillés autour de l'appareil afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec lui.
* N'utilisez pas l'appareil sur une personne ayant la peau sensible ou souffrant d'allergies.
* Ne rangez pas l'appareil dans les endroits suivants : endroits où l'appareil est exposé à la lumière directe du soleil, à des températures élevées ou à des niveaux d'humidité élevés, ou à une forte contamination ; endroits situés près de sources d'eau ou de feu ; ou endroits soumis à de fortes influences électromagnétiques.
* Ne pas balancer l'appareil avec la sangle, ce qui pourrait entraîner des blessures.
* Cet appareil affiche des changements dans le rythme cardiaque,etc., qui peuvent avoir des causes diverses. qui peuvent avoir des causes diverses. Celles-ci peuvent être inoffensives, mais peuvent également être déclenchées par des maladies ou des affections de différents degrés de gravité. Veuillez consulter un médecin spécialiste si vous pensez être atteint d'une maladie ou d'une affection.
* Les mesures des signes vitaux, telles que celles prises avec cet appareil, ne peuvent pas identifier toutes les maladies. Quelles que soient les mesures prises à l'aide de cet appareil, vous devez consulter immédiatement votre médecin si vous présentez des symptômes qui pourraient indiquer une maladie grave.
* Ne vous auto-diagnostiquez pas et ne vous soignez pas avec cet appareil sans consulter votre médecin. En particulier, ne commencez pas à prendre un nouveau médicament ou ne modifiez pas le type et/ou le dosage d'un médicament existant sans autorisation préalable.
* Cet appareil ne remplace pas un examen médical de votre cœur ou d'autres fonctions organiques qui nécessitent des mesures plus complexes.
* Il n'est pas possible d'utiliser cet appareil pour diagnostiquer des maladies ou des affections. Cela relève exclusivement de la responsabilité de votre médecin.
* Nettoyez l'appareil et les brassards avec un chiffon sec et doux ou un chiffon humidifié avec de l'eau et un détergent neutre. N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluants ou d'autres produits chimiques agressifs pour nettoyer l'appareil ou les brassards.
* Évitez de plier les brassards ou d'envelopper les tuyaux pendant de longues périodes, afin de ne pas raccourcir la durée d'utilisation des composants.
* L'appareil et les brassards ne sont pas résistants à l'eau. Empêchez la pluie, la sueur et l'eau de s'infiltrer dans l'appareil et les brassards.
* Les mesures peuvent être faussées si l'appareil est utilisé à proximité de télévisions, de fours à micro-ondes, de téléphones portables, de rayons X ou d'autres appareils à fort champ électrique.
* Ne modifiez pas l'appareil. Cela pourrait endommager l'appareil.
* Pour mesurer la pression artérielle, le bras doit être suffisamment pressé par le brassard pour arrêter temporairement le flux sanguin dans l'artère. Cela peut provoquer une douleur, un engourdissement ou une marque rouge temporaire sur le bras. Cette condition apparaîtra surtout lorsque les mesures sont prises de façon répétée. Toute douleur, engourdissement ou marque rouge disparaîtra avec le temps.
* N'appliquez pas le brassard sur un bras avec un autre appareil médical électronique. L'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.
* Les personnes qui ont une grave déficience circulatoire dans le bras doivent consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil, afin d'éviter des problèmes médicaux.
* Ne faites pas d'auto-diagnostic et commencez le traitement vous-même. Consultez toujours votre médecin pour évaluer les résultats et le traitement ultérieur.
* N'appliquez pas le brassard sur un bras dont la blessure n'est pas cicatrisée.
* N'appliquez pas le brassard sur un bras qui reçoit une perfusion intraveineuse ou une transfusion sanguine. Cela pourrait provoquer des blessures ou des accidents.
* N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz inflammables, tels que des gaz anesthésiants. Cela pourrait provoquer une explosion.
* N'utilisez pas l'appareil dans un environnement à forte concentration d'oxygène, comme une chambre à oxygène à haute pression ou une tente à oxygène. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

# Introduction

## 2.1 Utilisation prévue


Le produit est destiné à être utilisé pour mesurer, afficher, examiner et stocker les variations de pression artérielle à domicile ou dans les établissements de santé.

Les données et les résultats fournis par cet appareil sont uniquement destinés au dépistage préalable et ne peuvent pas être utilisés directement pour le diagnostic ou les traitements.

## 2.2 Contre-indications

* Ce dispositif est contre-indiqué pour une utilisation en milieu ambulatoire.
* Ce dispositif est contre-indiqué pour l'utilisation dans les avions.

## 2.3 À propos du produit



1. Bouton Démarrer/Arrêter

* Mise sous/hors tension
* Appuyez sur pour Démarrer/Arrêter la mesure de la pression artérielle.

1. Bouton de fonction

Appuyez pour consulter les données historiques.

1. Écran d'affichage
2. Connecteur de câble

Connectez-vous avec le câble de chargement.

1. brassard de bras
2. Indicateur LED

* Le voyant bleu est allumé : la batterie est en charge.
* Le voyant bleu est éteint : la batterie est complètement chargée.

## 2.4 Déballage

Unité principale; Câble de charge; Manuel de l'Utilisateur; Guide rapide.

## 2.5 Symboles

|  |  |
| --- | --- |
| **Symbole** | **Description** |
| 制造商 | Fabricant |
| **制造日期** | Date de fabrication |
| **SN** | Numéro de série |
| 垃圾桶 | Indique un dispositif médical ne devant pas être éliminé comme un déchet municipal non trié. |
| 查阅说明书 | Suivez les instructions d'utilisation. |
| BF型 | Partie appliquée du type BF |
| MR unsafe | L'IRM n'est pas sûre. Présente des risques dans tous les environnements MR car le dispositif contient des matériaux fortement ferromagnétiques. |
| **IP22** | Résistant à la pénétration de liquide |
| CE0197 | Marquage CE |
| **欧代** | Représentant autorisé dans la communauté européenne |
| UKCA | Marquage UKCA |
| 英代 | Représentant autorisé au Royaume-Uni |
| FCC-02 | Ce produit est conforme aux règles et réglementations de la Federal Communication Commission. |
| C:\Users\zhengleyi\Desktop\！！！\法规类symbol图库\标识\IC.pngIC | Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. |
|  | Rayonnement non ionisant |
| 循环 | Ce produit est conforme à la norme verpackG. |
| 法国垃圾桶 | Nos produits et emballages peuvent être recyclés, ne les jetez pas !  Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr  (Applicable uniquement au marché français). |
| C:\Users\wangwenwei\Desktop\法规类symbol图库\标识\心跳.png心跳 | Le symbole du battement de cœur |
| battery | Symbole de la pile |
| C:\Users\wangwenwei\Desktop\法规类symbol图库\标识\蓝牙.svg蓝牙 | Symbole Bluetooth |
| 数据传输 1 | Symbole de transmission de données |
|  | Appuyez sur pour afficher l'enregistrement suivant |
|  | Appuyez sur pour revenir à l'écran d'accueil |
|  | Enregistrement actuel / Total des enregistrements |

# 3. Utilisation du moniteur

## 3.1 Recharger la batterie

Utilisez le câble USB pour charger le moniteur. Connectez le câble USB à un chargeur USB ou au PC. Il faut 2 heures pour le charger complètement. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur s'éteint.

Le moniteur fonctionne avec une très faible consommation d'énergie, et une charge complète dure généralement des mois. Un symbole de la pile, qui indique l'état de la batterie, est affiché à l'écran.

**Remarque :** L'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge.

## 3.2 Mesure de la tension artérielle

### 3.2.1 Avant de prendre des mesures

Pour garantir des mesures précises, suivez ces instructions :

* Reposez-vous pendant au moins 5 minutes avant de prendre les mesures.
* Le stress augmente la pression artérielle. Évitez de prendre des mesures lorsque vous êtes stressé.
* Enlevez tout vêtement serré de votre bras.
* Une seule mesure ne donne pas une indication précise de votre véritable pression artérielle. Vous devez prendre et enregistrer plusieurs résultats sur une certaine période.
* Essayez de mesurer votre pression artérielle à la même heure chaque jour pour maintenir une certaine constance.


### 3.2.2 Application du brassard

1. Enroulez le brassard autour de la partie supérieure du bras, à environ 1 à 2 cm au-dessus de l'articulation du coude, comme indiqué.

2. Placez le brassard directement contre la peau, car les vêtements peuvent provoquer un pouls faible et entraîner des erreurs de mesure.

3. Constriction du haut du bras, causée par l'enroulement d'une manche de chemise, peut empêcher des lectures précises.

4. Confirmez que le repère de position de l'artère est aligné avec l'artère.





Zone de l'artère

Remarque : Gardez la position de port de l'hôte alignée avec le majeur.

### 3.2.3 S'asseoir correctement

Pour prendre des mesures, vous devez être détendu et confortablement assis. Asseyez-vous sur une chaise, les jambes non croisées et les pieds à plat sur le sol. Placez votre bras sur une table, de sorte que le brassard soit au niveau de votre cœur.



### 3.2.4 Mesure de la pression artérielle

1. Allumez le moniteur de pression artérielle.

2. Appuyez sur le bouton Démarrer/Arrêter pour commencer à prendre la tension artérielle.

3. Le moniteur dégonflera automatiquement le brassard lentement pendant la prise de mesures. Une mesure typique prend environ 30 sec..

4. Les résultats s'affichent lorsque la mesure est terminée.

Vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton Démarrer/Arrêter pour arrêter la prise de la tension artérielle.

Remarque : Pendant la prise de mesure, vous devez rester immobile et ne pas serrer le brassard.

### 3.2.5 Après la prise de mesures


Le moniteur libère automatiquement le gaz dans le brassard une fois la prise de mesure terminée.

Appuyez sur le bouton pour éteindre l'appareil après avoir pris les mesures. Retirez le brassard.

**Remarque :** L'appareil est doté d'une fonction d'arrêt automatique, qui coupe automatiquement le courant 2 minutes après avoir pris les mesures.

## 3.3 Examiner les dossiers

Vous pouvez consulter les résultats de l'historique sur l'écran Historique. Bouton de fonction de pression pour accéder à l'écran Historique. Les derniers résultats de mesure seront affichés par défaut.



Pour visualiser les enregistrements suivants, appuyez sur le bouton **SUIVANT**.

Pour quitter l'écran Historique, appuyez sur le bouton **ACCUEIL**.

# Dépannage

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problème** | **Cause possible** | **Solution** |
| Aucune alimentation.  Aucun affichage n'apparaît sur l'appareil. | La batterie est épuisée | Recharger la batterie |
| La pression artérielle semble trop élevée ou trop basse | La pression artérielle varie constamment. De nombreux facteurs, dont le stress, le moment de la journée et/ou la façon dont vous appliquez le brassard, peuvent affecter votre tension artérielle. | Ne bougez pas pendant un moment et essayez à nouveau |
| Erreur 1  Appliquez le brassard plus serré. | Le brassard est appliqué trop lâchement | Serrez le brassard et essayez à nouveau. |
| Erreur 2  Ne bougez pas et ne parlez pas, restez immobile. | Si vous bougez ou parlez pendant la prise de mesures, la pression du brassard est perturbée. | Restez immobile et ne parlez pas pendant la prise de mesures |
| Erreur 3  Enlevez tout vêtement interférant avec le brassard. | Le signal est faible lors de la mesure de la pression artérielle. | Prenez la tension artérielle à bras nu. |
| Erreur x (x>4)  Contactez le service clientèle. | L'appareil a mal fonctionné. | Contactez le service clientèle. |

# Entretien

## 5.1 Entretien

Pour protéger votre moniteur contre les dommages, rangez le moniteur et ses composants dans un endroit propre et sûr.

Attention : NE PAS démonter ou tenter de réparer ce moniteur ou d'autres composants. Cela peut entraîner des lectures de tension artérielle inexactes.

## 5.2 Nettoyage

* N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou volatils.
* Utilisez un chiffon doux et sec ou un chiffon doux humidifié avec un détergent doux (neutre) pour nettoyer votre moniteur et le brassard, puis essuyez-les avec un chiffon sec.
* N'utilisez pas d'essence, de diluants ou de solvants similaires pour nettoyer votre moniteur et votre brassard ou d'autres composants.

## 5.3 Stockage

Conservez votre moniteur et les autres composants dans le boîtier de rangement lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

* Rangez votre moniteur et les autres composants dans un endroit propre et sûr.
* Ne stockez pas votre moniteur et ses autres composants dans des endroits exposés à des températures extrêmes, à l'humidité, à la lumière directe du soleil, à la poussière ou à des vapeurs corrosives, comme l'eau de javel.

## 5.4 Élimination



Les piles et les instruments électroniques doivent être éliminés conformément aux réglementations locales en vigueur, et non avec les déchets ménagers.

# Caractéristiques

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Classifications** | | | |
| Directive CE | | MDD, 93/42/CEE | |
| ROUGE, 2014/53/UE | |
| ROHS 2.0, 2011/65/UE | |
| Degré de protection contre les chocs électriques | | Type BF | |
| **Environnement** | | | |
| **Point** | | **Fonctionnement** | **Stockage** |
| Température | | 5 à 45°C | -25 à 70°C |
| Humidité relative (sans condensation) | | 10 à 95%. | 10 à 95%. |
| Barométrique | | 700 à 1060 hPa | 700 à 1060 hPa |
| Degré de résistance à la poussière et à l'eau | | IP22 | |
| Test de chute | | 1,0 m | |
| **Physique** | | | |
| Taille (unité principale) | | 135 mm(L) ×45 mm(W) ×20 mm(H) | |
| Poids (unité principale) | | 240 g | |
| Taille du brassard | | Brassard pour adulte : 22 à 42 cm | |
| Connectivité sans fil | | Bluetooth 4.0 BLE intégré | |
| **Alimentation** | | | |
| Saisie des frais | | USB Type-C, CC 5V | |
| Type de batterie | | Rechargeable Li-ion | |
| Durée de fonctionnement de la batterie | | 500 mesures | |
| Temps de chargement | | 2 heures | |
| **Mesures de la pression artérielle** | | | |
| Technologie | | Méthode oscillométrique | |
| Plage de mesure de la pression | | 0 à 300 mmHg | |
| Précision de la mesure de la pression | | ±3 mmHg ou 2%, la valeur la plus élevée étant retenue | |
| Fréquence du pouls | | 40 à 200 /bpm | |
| Précision de la fréquence du pouls | | ±2 /bpm | |
| Précision clinique | | Rencontrez la norme IEC 80601-2-30 | |
| **Stockage** | | | |
| Tension artérielle | | 50 | |
| **RF Bluetooth** | | | |
| Gamme de fréquences | | 2,402 à 2,480 GHz | |
| Alimentation RF maximale | | -10 dBm | |
| **Durée de vie** | | | |
| Durée de vie effective | 5 ans | | |
| Remarque : le calcul de la durée de vie effective s'effectue à partir de la première utilisation, sans tenir compte du temps de stockage, et non de la durée de conservation ! | | | |

# Déclaration FCC

Avertissement de la FCC :

ID FCC : 2ADXK-8621

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l’autorité de l’utilisateur à faire fonctionner l’équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : cet équipement a été testé et considéré conforme aux limites d’un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l’énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger l’interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

-Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.

-Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.

-Connecter l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

-Consultez le revendeur ou un technicien radio/tv expérimenté pour recevoir de l’aide.

L’appareil a été évalué comme répondant aux exigences générales d’exposition aux RF. L’appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d’exposition portables.

# Avertissement IC

IC ID: 29845-B001

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est

soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

# Compatibilité électromagnétique

L'appareil répond aux exigences de la norme EN 60601-1-2.

 **Avertissements et recommandations**

* L'utilisation d'accessoires autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de l'appareil.
* L'appareil ou ses composants ne doivent pas être utilisés à côté ou empilés avec d'autres équipements.
* L'appareil nécessite des précautions particulières en matière de EMC et doit être installé et mis en service conformément aux informations EMC fournies ci-dessous.
* D'autres appareils peuvent interférer avec ce dispositif même s'ils sont conformes aux exigences du CISPR.
* Lorsque le signal d'entrée est inférieur à l'amplitude minimale prévue dans les spécifications techniques, des mesures erronées peuvent en résulter.
* Les équipements de communication portables et mobiles peuvent affecter les performances de l'appareil.
* D'autres appareils dotés d'émetteurs ou de sources RF peuvent affecter ce dispositif (par exemple, les téléphones portables, les PDA et les PC avec une fonctionnalité sans fil).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Directives et déclaration - Émissions électromagnétiques** | | |
| Le Moniteur de Pression Artérielle est utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du Moniteur de Pression Artérielle doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement. | | |
| **Tests d'émissions** | **Conformité** | **Environnement électromagnétique - conseils** |
| Émissions RF CISPR 11 | Groupe 1 | Le Moniteur de Pression Artérielle n'utilise l'énergie RF que pour ses fonctions internes. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences dans les équipements électroniques situés à proximité. |
| Émissions RF CISPR 11 | Classe B | Le Moniteur de Pression Artérielle peut être utilisé dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et ceux qui sont directement connectés au réseau public d'alimentation à faible tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques. |
| Émissions d'harmoniques IEC61000-3-2 | N/A |
| Fluctuations de tension / émissions de papillotement IEC 61000-3-3 | N/A |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Guide et déclaration - Immunité électromagnétique** | | | |
| Le Moniteur de Pression Artérielle est utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du Moniteur de Pression Artérielle doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement. | | | |
| **Test d'immunité** | **Niveau de test IEC60601** | **Niveau de conformité** | **Environnement électromagnétique - conseils** |
| Décharge électrostatique (ESD)  IEC 61000-4-2 | Contact ± 8kV  ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air | Contact ± 8kV  ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV air | Le sol doit être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si le sol est recouvert d’un matériau synthétique, l’humidité relative doit être d’au moins 30%. |
| Transitoire / rafale électrique rapide  CEI 61000-4-4 | ± 2 kV pour la puissance  lignes d'approvisionnement  100 kHz fréquence de répétition ± 1 kV pour les lignes d'entrée/de sortie | N/A | -- |
| Surge  IEC 61000-4-5 | ± 0,5 kV, ±1 kV différentiel mode ligne-ligne | N/A | -- |
| Chutes de tension, courts-circuits  Interruptions et variations de tension sur les lignes d'entrée de l'alimentation électrique  IEC 61000-4-11 | **0% UT**  **(Baisse de 100% dans UT)**  **pour 0,5 cycle** à 0°, 45°, 90°, 135°,180°, 225°, 270°, et 315°  **0% UT**  **(Baisse de 100% dans UT)**  **pour 1 cycle** à 0°,  **70% UT**  **(Baisse de 30% dans UT)**  **pour 25/30 cycles** à 0°  **0% UT**  **(Baisse de 100% dans UT)**  **pour 250/300 cycles** à 0° | N/A | -- |
| Champ magnétique à fréquence industrielle (50/60 HZ) IEC 61000-4-8 | 30 A/m, 50/60 Hz | 30 A/m, 50/60 Hz | Les champs magnétiques à haute fréquence doivent être à des niveaux caractéristiques d'un emplacement typique dans un environnement commercial ou hospitalier typique. |
| Remarque : UT est la tension du secteur alternatif avant l'application du niveau de test. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Guide et déclaration - Immunité électromagnétique** | | | |
| Le Moniteur de Pression Artérielle est utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié. Le client ou l'utilisateur du Moniteur de Pression Artérielle doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement comme décrit ci-dessous. | | | |
| **Test d'immunité** | **Niveau de test IEC60601** | **Niveau de conformité** | **Environnement électromagnétique - conseils** |
| RF induite  IEC61000-4-6 | 3 Vrms  150 kHz à 80 MHz 6 Vrms 150 kHz à 80 MHz en dehors des bandes ISM | N/A | Les équipements de communication RF  portables et mobiles devraient être utilisés à une distance éloigné  de toute partie du système, y compris les câbles.de toute partie du système, incluant les câbles, que la distance de séparation recommandée calculée à partir de l'équation appropriée pour la fréquence de l'émetteur.  Distances de séparation recommandées:      80 MHz à 800 MHz    800 MHz à 2,7 GHz  Où, *P* estla puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur et *d* estla distance de séparation recommandée en mètres (m).  Les intensités de champ des émetteurs RF fixes, déterminées par une étude électromagnétique du site a, doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque gamme de fréquences b.  Des interférences peuvent se produire à proximité de l’équipement marqué du symbole suivant : |
| RF rayonnée  IEC61000-4-3 | 10 V/m  80 MHz à 2,7 GHz | 10 V/m |
| Remarque 1: De 80 MHz à 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquences supérieure s'applique.  Remarque 2: Ces directives peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes. | | | |
| a Les bandes ISM (industrielles, scientifiques et médicales) comprises entre 0,15 MHz et 80 MHz sont les suivantes : 6,765 MHz à 6,795 MHz ; 13,553 MHz à 13,567 MHz ; 26,957 MHz à 27,283 MHz ; et 40,66 MHz à 40,70 MHz. Les bandes radioamateurs comprises entre 0,15 MHz et 80 MHz sont les suivantes : 1,8 MHz à 2,0 MHz, 3,5 MHz à 4,0 MHz, 5,3 MHz à 5,4 MHz, 7 MHz à 7,3 MHz, 10,1 MHz à 10,15 MHz, 14 MHz à 14,2 MHz, 18,07 MHz à 18,17 MHz, 21,0 MHz à 21,4 MHz, 24,89 MHz à 24,99 MHz, 28,0 MHz à 29,7 MHz et 50,0 MHz à 54,0 MHz.  b Les niveaux de conformité dans les bandes de fréquences ISM entre 150 kHz et 80 MHz et dans la plage de fréquences 80 MHz à 2,7 GHz sont destinés à réduire la probabilité que les équipements de communication mobiles/portables puissent causer des interférences lorsqu'ils sont apportés par inadvertance dans les zones de soins. C'est pourquoi un facteur supplémentaire de 10/3 a été utilisé dans les formules utilisées pour calculer la distance de séparation recommandée pour les émetteurs dans ces plages de fréquences.  c Les intensités de champ provenant d'émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les téléphones radio (cellulaires/sans fil) et les radios mobiles terrestres, les radioamateurs, les émissions de radio AM et FM et les émissions de télévision, ne peuvent pas être prédites théoriquement avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Lorsque l'intensité du champ mesurée à l'endroit où le Moniteur de Pression Artérielle est utilisé dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, le Moniteur de Pression Artérielle doit être observé pour vérifier toute utilisation. Lorsque des performances anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, dans le sens d'une réorientation ou d'un déplacement du moniteur de Pression Artérielle.  d Au-delà de la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables et mobiles et le Moniteur de Pression Artérielle** | | | |
| Le Moniteur de Pression Artérielle est utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur du Moniteur de Pression Artérielle peut aider à empêcher les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et le Moniteur de Pression Artérielle comme recommandé ci-dessous, en fonction de l'alimentation maximale de l'équipement de communication. | | | |
| **Puissance de sortie max. nominale de l'émetteur (W)** | **Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur (m)** | | |
| 150 kHz à 80 MHz | 80 MHz à 800 MHz | 800 MHz à 2,7 GHz |
| 0,01 | 0,12 | 0,04 | 0,07 |
| 0,1 | 0,37 | 0,12 | 0,23 |
| 1 | 1,17 | 0,35 | 0,70 |
| 10 | 3,70 | 1,11 | 2,22 |
| 100 | 11,70 | 3,50 | 7,00 |
| Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas listée ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée en utilisant l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.  Remarque 1: À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquences supérieure s'applique.  Remarque 2: Ces directives peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes. | | | |

Contact us: service@checkmecare.com

Website: [www.checkmecare.com](http://www.welluehealth.com)

|  |  |
| --- | --- |
|  | PN：255-07249-00 Version:A December 2023 |
|  | **Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd.**  4E, Building 3, Tingwei Industrial Park, No.6 Liufang Road, Block 67, Xin'an Street, Baoan District, Shenzhen, 518101, Guangdong, China |
|  | **WellKang Ltd**  Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Rd. Derry, BT48 8SE, Northern Ireland.  Ph: +44(33)3303 1126 &+44(20)32876300  W 1: www.CE-Marking.eu  W 2: www.Wellkang.Ltd.uk  E1: AuthRep@CE-marking.eu |
| IMG_256 | **Wellkang Ltd**  16 Castle St, Dover, CT16 1PW, England, UK.  Ph: +44(20)32876300 ext 1  F:+44(20)76811874  W 1: www.UKCA-marking.com  W 2: www.Wellkang.Ltd.uk  E: AuthRep@CE-marking.eu |

